采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32021]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK1]⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：供货安装及调试完成，经采购人验收合格并收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户付清余款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	采购人指定的地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30个日历天内完成供货调试

	4
	免费质保期
	3年


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc2445]二、货物需求
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc13759]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	自动体外除颤仪（AED）
	1、为防止误操作，开机后设备主机界面可有效操作按键含拨片≤4个（包含实体和非实体按键）；有效操作是指：按键后，设备具有对应的按键功能反馈。
★2、抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。防尘防水级别：防尘防水级别IP55。
3、工作温度范围满足温度：-5℃～50℃，从室温环境（20℃）下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟。工作湿度范围：5%～95%非冷凝。
★4、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J。
5、设备开机充电到200J能量完成时间≤8秒。
6、设备主机具有≥4寸显示屏，分辨率不小于800×480像素。
7、具有显示屏亮度调节功能，支持根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。
★8、在室温温度环境下，电池待机寿命不少于3年。
★9、在合适条件下，开机后连续工作时间不小于12小时。
10、在适合条件下，至少可支持150次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。
★11、电极片有效期≥3年。
12、可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言。
13、支持多级音量功能，支持手动/自动调节音量。
14、支持成人/小儿患者类型快速一键切换。
★15、CPR按压模式支持配置30:2，15:2。
★16、数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持500条报警（日志）事件；可保存1h抢救现场录音。
★17、数据传输和存储：支持内置无线数据传输功能；可存储记录数据，ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等；支持USB接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据；
	106
	工业
	本项目为单一产品采购，不设置核心产品
	


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
见“第六章  响应文件格式”中的“十四、报价表”以及“十五、分项报价明细表”
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc15293]四、其他要求
1、供应商须提供有效的所投产品相对应的有效的医疗器械生产许可证；
2、在质保期内，如因产品质量问题或服务不到位而引起的一切经济损失与法律责任均由中标方承担。（提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）；
3、人员培训要求：设备安装后，对设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容对采购人进行详细培训讲解，培训后要求达到采购人可独立使用为准；
4、送货时间：需按照采购人指定日期将货物送至指定地点；
5、技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务；
6、故障响应：提供7×24小时的故障服务受理；
7、对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；
8、保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换。
[bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc1013][bookmark: _Toc6897]五、样品要求（无）
六、配送清单
	序号
	配送学校
	台数

	1
	邵岗乡坎山学校
	1

	2
	石店镇五塔中学
	1

	3
	周集镇朱港初级中学
	1

	4
	乌龙镇陡岗学校
	1

	5
	河口镇草楼学校
	1

	6
	高塘镇吴集学校
	1

	7
	曹庙镇吴阳初中
	1

	8
	霍邱县特殊教育学校
	1

	9
	孟集镇中心店学校
	1

	10
	城西湖乡中心学校
	1

	11
	邵岗乡中心学校本部
	1

	12
	临淮岗镇初级中学
	1

	13
	彭塔镇隐贤初级中学
	1

	14
	户胡镇高镇初级中学
	1

	15
	潘集镇中心学校
	2

	16
	孟集镇王圩初中
	1

	17
	曹庙镇中心学校
	1

	18
	新店镇中心学校
	1

	19
	三流乡中心学校（本部）
	1

	20
	岔路镇周店学校
	1

	21
	夏店镇中心学校
	1

	22
	范桥镇代店初中
	1

	23
	彭塔镇明德小学
	1

	24
	宋店镇俞林初级中学
	1

	25
	龙潭镇中心小学（南校）
	1

	26
	冯井镇白庙中学
	1

	27
	花园镇刘李学校
	1

	28
	彭塔镇名家汇小学
	1

	29
	冯瓴镇中心学校
	1

	30
	夏店镇砖洪学校
	1

	31
	周集镇侯店小学
	1

	32
	曹庙镇中心小学
	1

	33
	花园镇中心学校
	1

	34
	龙潭镇石庙学校
	1

	35
	宋店镇俞林小学
	1

	36
	冯井镇中心学校
	1

	37
	临水镇李楼小学
	1

	38
	河口镇中心学校
	1

	39
	三流乡曹墩学校
	1

	40
	夏店镇中心小学
	1

	41
	新店镇初级中学
	1

	42
	龙潭镇中心学校本部
	1

	43
	高塘镇中心学校
	1

	44
	众兴集镇中心学校
	1

	45
	龙潭镇中心小学（北校）
	1

	46
	白莲乡牛集学校
	1

	47
	新店镇中心小学
	1

	48
	冯瓴镇沈台初中
	1

	49
	冯井镇中心小学
	1

	50
	白莲乡中心学校
	1

	51
	高塘镇中心小学
	1

	52
	冯井镇彭店小学
	1

	53
	长集镇中心学校
	1

	54
	众兴集镇西皋学校
	1

	55
	三流乡中心小学
	1

	56
	范桥镇中心小学
	1

	57
	彭塔镇中心小学
	1

	58
	范桥镇第二小学
	1

	59
	冯瓴镇新仓学校
	1

	60
	花园镇中心小学
	1

	61
	白莲乡中心小学
	1

	62
	户胡镇中心学校
	1

	63
	众兴集镇中心小学
	1

	64
	临水镇济丰希望小学
	1

	65
	乌龙镇中心学校
	1

	66
	宋店镇中心学校
	1

	67
	临水镇李集学校
	1

	68
	户胡镇中心小学
	1

	69
	王截流乡中心校
	1

	70
	河口镇中心小学
	1

	71
	石店镇中心学校
	1

	72
	岔路镇中心学校
	1

	73
	马店中心校
	2

	74
	岔路镇中心小学
	1

	75
	乌龙镇中心小学
	1

	76
	范桥镇中心学校
	1

	77
	马店镇中心小学
	1

	78
	临淮岗镇中心学校
	1

	79
	潘集镇左王学校
	1

	80
	宋店镇中心小学
	1

	81
	周集镇中心学校
	2

	82
	孟集镇中心小学
	1

	83
	王截流乡陈郢学校
	1

	84
	长集镇中心小学
	1

	85
	临水镇中心学校
	1

	86
	彭塔镇中心学校
	2

	87
	周集镇中心小学
	1

	88
	城关镇中心小学育才路校区
	1

	89
	城关镇一小松滋校区
	1

	90
	城关镇中心小学水门塘路校区
	2

	91
	城关镇师范附小
	1

	92
	城关镇逸夫小学
	2

	93
	霍邱二中初中部
	2

	94
	城关镇中心小学本部
	1

	95
	城关镇一小大同校区
	1

	96
	霍邱一中城南分校
	2

	97
	霍邱一中初中部
	2
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