六安市人民医院中高端麻醉机（包含麻醉气体监测）采购项目技术要求

数量：2台               总预算：117万元

- 工作条件及基本配件

- 工作环境，温度：10° 至40°C，湿度：20至 95%

- 电源：100V-240V，50/60Hz

- 标配后备铅酸蓄电池，非锂电池防止麻醉机在富氧状态下发生电池自燃风险，保障麻醉机和手术安全

- 接口：标配2 个RS232，1 个USB，1 个RJ45接口

- 机架：脚轮刹车系统，不少于一个抽屉，操作面板，具有缆线管理部件

- 内置触摸显示屏，显示屏和机器一体，非外挂防止手术室内碰撞风险，高度适中保证站姿和坐姿都能轻松操作

- 适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

- 适用于成人、儿童和新生儿手术麻醉（提供相关证明文件）

- 气源

- 标配氧气和空气两气源

- 快速充氧范围25 - 75 L/min

- 流量计

- 电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气

- 可分别设置每种新鲜气体的流量

- 挥发罐

- 挥发罐为麻醉机原厂品牌

- 配置一个原厂同品牌七氟醚挥发罐（加药量≥300 毫升），可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐

- 呼吸回路

- 回路部件可以耐受至少134℃高温蒸汽消毒以避免院内交叉感染

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 呼吸回路组件少，拆装无需工具，机器内部流量传感器≤2 个，无需依赖校准流量传感器，减少故障率

- 手动和机械通气无需专用手动切换装置

- 标配流量传感器至少4套，采用高精度非压差流量传感器，避免水汽影响

- 流量传感器更换方便，术中也可直接进行流量传感器更换，保障手术安全

- 原厂钙石灰和钠石灰可选

- 标配主动式麻醉废气排放装置，废气排放与机器整体安装非外接

- 呼吸机

- 气动电控非风箱或电动电控活塞呼吸机

- 标配通气模式：手动/自主、VCV、PCV、待机和暂停模式，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV（带后备窒息通气）及AutoFlow或VG

- 潮气量范围：容量控制模式下：10ml-1500ml

- 配置新生儿模块，容量控制模式下（VCV）潮气量最小设置值5ml

- 吸气压力设置范围：PEEP 5 cmH2O -80 cmH2O （压力模式下）

- 吸呼比设置值：1:25 - 25:1

- 具备吸入端，呼出端双流量传感器，采用新鲜气体隔离或补偿技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响

- 呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下继续工作，帮助医生从容应对突发事件，保证患者安全

- 数字、波形监测，报警和自检

- 不小于15英寸彩色触摸屏，可快捷切换3 种配置视图

- 设置时可设置病人身高自动生成理想体重，方便使用

- 具有第二状态显示屏，可显示电源、气源、气道压力等信息，主屏幕故障时麻醉机继续工作，保障麻醉安全

- 自动自检时包含是否输送真实氧气的检测

- 呼吸环：压力/容量环和流速/容量环（PV、FV），可保存参考环

- 容量计：条柱图形式显示呼出潮气量和60秒内的通气总容量，帮助评价病人的自主呼吸恢复情况

- 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动

- 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器

- 日志中可保存至少16000 个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除

- 支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、弹性、顺应性

- 标配心脏旁路模式：用于在使用体外循环机时抑制相应报警

- 麻醉机使用寿命≥9年

- 一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品

八、维保要求

整机原厂免费质保不少于2年，免费提供日常使用培训和维护保养