裕安区基层医疗机构第二批设备采购项目采购需求

（1）超声设备（3把探头）

一.设备名称：彩色多普勒超声系统

二．用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他

三．技术规格物理规格及人机交互要求

3.1.显示器要求：显示器大小≥23.5英寸，≥4个关节支撑臂

3.2.触摸屏要求：触摸屏大小≥13英寸，触摸屏角度可以独立于操作面板调节，触摸屏支持手势操作。

3.3.控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

3.4.控制面板上可自定义按键≥10个（含小键盘），按键上可直接显示自定义的功能名称。

3.5.具有中央刹车控制系统。

3.6.可连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。

3.7.探头接口≥5个，全激活、相互通用

3.8.支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥90分钟。

3.9.无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量

四．系统成像技术

4.1.二维灰阶模式

4.2.M型模式

4.3.彩色M型模式

4.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

4.5.彩色多普勒成像

4.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像

4.7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式

4.8.支持组织多普勒下曲线解剖M型模式

4.9.空间复合成像技术

4.10.扩展成像

4.11.全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

4.12.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.13.立体血流技术

4.14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

4.15.宽景拼接成像技术（非拓展成像）

4.15.1.具有二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

4.15.2.宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头

4.16.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.17. 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.18.具有智能血流跟踪技术

4.19.具有超微细血流成像技术

五.高级成像功能

5.1.造影成像

5.1.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、一线一凸双平面探头。

5.1.2.具有实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3.具有微血管造影增强功能

5.1.4.具有低机械指数造影

5.1.5.具有双计时器

5.1.6.支持向后存储≥8分钟电影

5.1.7.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

5.2.弹性成像

5.2.1.应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

5.2.2.应变式弹性成像支持应变、应变率

5.2.3.剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）

5.2.4.剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

5.2.6.具有超快二维剪切波弹性技术，剪切波感兴趣区域≥2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒

5.3.脂肪肝定量分析

5.3.1.具有声衰减成像技术

5.3.2.具有肝肾比测量技术

六．测量分析和报告

6.1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.2.血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括ROI长度、测量长度及质量指标等，具有IMT分析评估曲线

6.3.具有血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像

6.4.具有全自动左心射血分数的测量功能

6.5.具有小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

七.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2.原始数据处理

7.3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

八.系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1.最大显示深度:≥35cm

8.1.2 TGC: ≥8段

8.1.3. LGC: ≥8段

8.1.4. 腔内探头扫描角度:≥200度

8.2.彩色多普勒成像

8.2.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2.取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

8.2.3.支持B/C 同宽

8.3.频谱多普勒模式

8.3.1.最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3.取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）

8.3.4.偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

九.连通性要求

9.1.支持网络连接

9.2.具有远程图像通讯功能

十.探头规格

10.1.探头配置（3把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头或腔内探头

10.2. 探头频率:

单晶体凸阵探头频率：1.5-6.0MHz

线阵探头频率：4.5-13.0MHz

腔内探头频率: 3.0-11.0MHz

相控阵探头频率：1.5-4.5MHz

十一.其他配置：标配图文工作站一套，含软硬件。

（2）超声设备（4把探头）

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、设备用途说明：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。2025年以后上市新品（以首次注册为准）。

三、主要技术及系统概述

3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥23英寸，自由臂设计，可以上下左右俯仰调整。

3.1.2≥13英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整

3.1.3二维灰阶成像单元

3.1.4脉冲反相谐波成像

3.1.5 M型成像单元

3.1.6彩色多普勒血流成像

3.1.7频谱多普勒显示和分析单元

3.1.8能量多普勒，方向性能量图

3.1.9数字化全程动态聚焦

3.1.10具有组织特异性成像预设功能

3.1.11具有声速校正技术，并显示≥10个具体声速数值

3.1.12具有空间复合成像技术

3.1.13斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥7档调节

3.1.14具有智能一键实时扫查优化技术

3.1.14.1切换扫查部位无需重复按键，扫描深度变化的同时，频率、增益、线密度等参数随之改变

3.1.14.2 PW频谱一键优化对于实时和冻结图像均可起效

3.1.15 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头

3.1.16宽景成像，最长视野≥160cm，可用于包含相控阵在内的所有探头

3.1.17解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。具有M型+彩色多普勒模式。

3.1.18曲线解剖M型

3.1.19组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图 ；具有组织多普勒定量分析曲线，一幅图上可取≥8点心肌运动分析曲线

3.1.20心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声

3.1.21二维灰阶血流显像技术，无取样框，无角度依赖，可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像，支持凸阵、线阵等探头。

3.1.22人机工程学技术要求

3.1.22.1 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅

3.1.22.2系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、动画图并配以文字说明

3.1.22.3可在屏幕上显示自定义按键个数≥7个，且同时显示自定义按键的功能名称

3.1.22.4具有支持主机一体化耦合剂加热装置

3.1.22.5具有自动记忆功能

3.1.22.6触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能。

3.1.22.7系统可以导入和显示来自可移动媒介的文件夹和文件，检查者可以在屏幕上实时查阅这些有用的临床数据表，供扫描期间参考。

3.1.22.8具有图像放大功能：可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式。

3.2技术参数及要求

3.2.1 探头规格

3.2.1.1 激活探头接口≥4个

3.2.1.2频率：宽频、变频探头，可视可调频率范围1.7-20 MHz，可显示具体数值

3.2.1.3频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率

3.2.1.4支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、经食道探头、术中、容积腹部、容积腔内探头等

3.2.1.5穿刺导向：具有穿刺引导线

3.2.1.6扫描频率：

电子凸阵：频率范围2.0—5.0 MHz

电子线阵：频率范围4.5—12.0 MHz

相控阵探头：频率范围1.7—4.0 MHz

腔内探头：频率范围3.6-9.0 MHz

3.2.1.7成人、小儿和新生儿相控阵探头，扫描角度均≥120°

3.2.1.8腔内探头角度≥175°

3.2.2 B型成像主要参数

3.2.2.1≥256灰阶

3.2.2.2回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180秒

3.2.2.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件

3.2.2.4增益调节：B/M/CF/D可独立调节

3.2.2.4.1 TGC调节≥10段

3.2.2.4.2 LGC调节≥8段

3.2.2.5 超声系统最大探查深度≥50 cm

3.2.2.6系统动态范围≥275dB

3.2.2.7凸阵探头最大视角，18cm深度时，帧频≥46帧；相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥81帧

3.2.3 频谱多普勒

3.2.3.1方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD

3.2.3.2多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值

3.2.3.3最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

3.2.3.4最小测量速度：≤1mm/s

3.2.3.5多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

3.2.3.6 PW取样容积宽度1-16mm

3.2.4彩色多普勒

3.2.4.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

3.2.4.2彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值

3.2.4.3凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥6帧；

3.2.4.4相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

3.3测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1一般测量

3.3.2妇产科测量

3.3.2.1具有双胎甚至4胎参数测量及生长发育曲线；单胎具有≥20种生长发育曲线

3.3.2.2产科自动测量软件：对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等），系统可以自动识别、测量，并计算出结果

3.3.3心功能测量与分析

3.3.4 多普勒血流测量与计算

3.3.5频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数

3.3.6泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。

3.3.7血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值

3.4病案管理单元

3.4.1 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中

3.4.2系统固态硬盘SSD≥500GB

3.5输入、输出信号

3.5.1输入、输出接口：以太网、USB、HDMI等

3.5.2 DICOM3.0接口部件

四、其他配置：标配图文工作站一套，含软硬件

（3）便携式超声

一、用途：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

二、系统技术规格及概述：

1.2.3.4.1.系统通用功能

1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

1.2主机内置探头接口≥2个

1.3整机重量≤4kg（含电池）

2.二维灰阶模式

2.1组织谐波成像

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4斑点噪声抑制成像，7档可调

2.5TGC≥8段（非实体按键）、LGC≥8段

2.6最大显示深度:≥40cm

3.M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1高分辨率血流成像

4.2双实时同屏对比显示

4.3自动调节取样框的角度及位置

4.4立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果

4.5取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、连续多普勒

5.2自动计算心动周期

6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

7.具有全域动态聚焦技术

8.可支持穿刺针增强，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头

9.造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头，持微血管造影增强

10.具有应变式弹性功能

11.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能

12.实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢

13.可支持自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿

14.可支持血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值

15.可支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等

三、测量分析和报告

1.1.常规测量软件包

2.血管内中膜自动测量，并具备IMT评估曲线分析（随时间变化而变化）（非手动绘制）

4.产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标

四、信息管理与存储

1.256G SSD固态硬盘

2.内置超声工作站

3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

五、连通性

2.1.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

2.DICOM3.0系统

3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

六、配置

1.主机1台

2.凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz

3.线阵探头1把，频率范围：6.0-18.0MHz

（4）分娩检测系统（产时超声）

1.软件功能

1.1适用范围：用于单胎头位、无阴道分娩禁忌症的孕产妇在妊娠后期或者产时监测，可间歇、无创地测定胎头位置、胎头方位和宫颈扩张等数据，直观显示2D、3D胎头和骨盆关系，无辐射测量骨盆内、外径线，指导分娩决策。

1.2具有无辐射的盆骨内、外测量功能：通过测量传感器标记母亲骨盆特征点，无辐射测量耻骨弓角度和骨盆各种径线数据。

1.3可监测的参数包括：盆髂棘间径、骶耻外径、髂嵴间径、对角径、坐骨切迹宽度、坐骨棘间径、中骨盆前径、出口面前后径、后矢状径、耻骨弓角度、坐骨结节间径等。

1.4可测量非同一超声平面的任意点的空间关系。

1.5具备实时呈现胎头位置和胎方位状态的功能：在工作界面中至少可显示胎先露数值、骨盆轴曲线、胎方位（至少包括ROA、OA、LOA、LOT、LOP、OP、ROP、ROT等）及对应胎方位角度，可量化呈现产程进展趋势，为临床提供判断依据，需提供软件界面证明。

1.6具备实时监测胎儿姿态功能：包括显示方位角、俯仰角、旋转角等。

1.7具有监测胎头进展角度，胎头会阴距离，宫颈扩张大小等功能。

1.8通过在超声图像上标记耻骨联合上、下缘、先露-产轴交叉点及胎头特征点（BPD/OFD、脑中线、眼眶、颈椎），呈现骨盆轴曲线，动态展示分娩机转。

1.9具有速度提示、纵横向刻度标记功能、二维和彩色多普勒双幅显示、图像局部放大功能。

1.10超声探测深度、图像增益、焦点深度、动态范围、分段时间增益（TGC）等可调节。

1.11具备连续动态监测第一、第二产程过程中的头-盆关系相关数据，并以3D视频显示的方式，动态展示分娩机转。

1.12通过粘附在检查者手指上的测量传感器，进行阴道指检时，客观、定量测量宫颈扩张、坐骨棘间径等精确数据。

1.13具有产前试产评估报告，内容包含：3D头盆关系图、骨盆外测量数据、胎儿与骨盆评分模型及评分，根据头盆评分出具头盆是否相称诊断结果。

1.14提供产程进展报告：包括电子产程图、产程过程中关键时间的超声测量图、分娩时间及分娩结局。

1.15具备电子产程图自动绘制功能、头-盆关系三维直观动态显示功能、基于客观数据预测头盆不称CPD。

1.16基于实测骨盆数据，生成3D分娩机转动画。

2.硬件技术性能

2.1配置≥15英寸彩色液晶屏，触摸屏操控，同屏显示所有分娩特征参数。

2.2具有超声影像和磁场定位功能。

2.3采用64通道的彩色超声主机模块。

2.4二位灰阶成像：256灰阶

2.5具备双探头结构，支持同时插入凸阵、线阵探头，支持热拔插

2.6超声探头标称频率3.5MHz，探测深度≥140mm

2.7磁场发射器电磁场强度≤0.5mT。

2.8配置脚踏开关，可冻结、释放超声图像。

2.9提供一体化移动、显示及软件操作系统，触控交互操作，配置三级360°可折叠悬臂（上下，左右，旋转）支撑，方便临床多角度观测。

2.10提供 UPS 移动电源，可断电工作≥15分钟。

3.配置要求

3.1液晶触摸显示器1台

3.2磁场发射系统1套

3.3超声探头1个

3.4超声定位传感器1个

3.5背部传感器1个

3.6测量传感器1个

3.7可移动支架系统1套

3.8脚踏开关1个

3.9打印机1台

3.10键鼠套装1套

3.11 UPS电源1套。

（5）麻醉机

1.标配锂电子后备电池，使用时间≥90 分钟；

2.接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个

RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2 个 SB 接口等；

3.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车，可独立控制脚轮固定；

4.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯；

5.标配≥4 个附属输出电源接口；

6.具有独立的 LED 报警指示灯；

7.非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能；

8.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源；

9.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%；

10.快速充氧范围 25～75L/min；

11.电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～10L/min；

12.电子流量计配备屏幕数字显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度；

13.具备备用流量计（总流量计）；

14.具有辅助流量计，用于辅助吸氧；

16.标配单麻醉罐位

17.标配麻醉挥发罐 1 个；

18.回路整体可徒手拆卸，一体化回路；

20.回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒；

21.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml；

22.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；

24.具备低回路系统容积；

26.具有回路整体加温功能；

27.标配 CO2 旁路功能；

28.具备智能回路识别报警系统；

29.标配可调节回路皮囊支架；

30.呼吸系统泄漏量≤60mL/min

31.呼吸机

31.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

31.2 标配辅助/控制通气功能，标配通气模式：VCV、PCV 模式，可选配SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及 PS 模式；

31.3 容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml～1500ml；

31.4 吸气压力设置范围：5～70 cmH2O；

31.5 支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O；

31.6 呼吸频率：4～100 次/分钟；

31.7 吸呼比：4:1～1:6；

31.8 压力限制范围：10～100 cmH2O；

31.9 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4～30 cmH2O；

31.10 吸气暂停：OFF，5%-60% ；

31.11 上升式风箱；

31.13 可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期

31.14 具备心肺旁流模式 CPB,；

32 数字和波形监测

32.1 具备多级声光报警功能；

32.2 主机内置触摸屏，支持手势操作，非主机外展屏幕，屏幕尺寸≥15 英寸，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示 P-V，V-F，P-F等类型环图；

32.3 内置≥3 槽位插件槽，可直接热插拔插件；

32.4 插件可在本产品监护仪和麻醉机之间通用；

32.5 标配 EtCO2 插件；

32.6 同屏幕 ≥3 通道任意波形显示，波形和环图可以同屏显示；

32.7 潮气量监测范围：0～3000ml；

32.8 分钟通气量监测范围：0～100L/min。

（6）血常规分析仪

一、用途：适用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量、网织红细胞计数、C-反应蛋白浓度测量。

二、技术规格

1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测

2、检测原理：激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

3、测量参数：可提供≥25项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。

4、具有网织红细胞检测功能。

5、进样方式：全自动批量进样，单个封闭式进样

6、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

7、检测速度：≥60个/小时

8、样本用量：全血：五分类≤20μl，CRP模式≤30μl，五分类+CRP模式≤35μl；预稀释样本：各模式≤20μl

9、预稀释模式：具备五分类+CRP功能

10、进样平台容量：≥50个/次，可循环添加

11、具有原厂生产的质控和校准品。

12、仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂。

13、具有数据增量备份，数据迁移功能。

14、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L

15、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，MCV≤1.0%，HCT≤3.0%，FR-CRP≤4.0%

16、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%，HCT≤0.5%，FR-CRP≤1%

17、具备采样针自动清洗功能、液路定时清洗功能、开关机自动清洗、浸泡及智能排堵功能。

18、具备校准与质控功能。

19、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。

20、报警功能：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能。

（7）血气分析仪

一、用途：适用于临床床旁检测和检验科的血气快速检测，进行基础血气、电解质、代谢物同时测定的功能。

二、技术规格

1.可检测项目：pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca++、Cl－、Glu、Lac、Hct等≥10项检测参数，HCO3-act、BE、AnGap、sO2（est）、pO2（A-a）等≥35项计算参数。

2.试剂：一体化、多人份、抛弃型试剂盒（内含电极、定标液、废液袋等）。

3.试剂上机有效期≥20天

4.定标：可单点、两点定标，仪器自动定标，可自行设定定标时间间隔和频率，可随时进行手动定标。

5.检测速度：报告时间≤60s/T

6.试剂运输及保存要求：常温保存

7.试剂保质期：一体化试剂盒（含电极卡）保质期≥6个月。

8.多种规格试剂，25人份、60人份、200人份等≥6种规格可自由选择

10.样本类型：动脉血、静脉血、毛细管血等抗凝全血，无需对血样进行预处理

11.进样方式：自动吸入进样

12.最小样品量≤150ul。

14.线性范围：氧分压可报告范围应覆盖20-600mmHg。钙离子可报告范围应覆盖0.25-2.5mmol/L

15.电源：内置独立电源

16.可连接LIS/HIS等数据管理系统

17.仪器具有自诊断功能

18.可存储数据≥100000条

19.屏幕尺寸≥10英寸

（8）生化仪

1检测速度：生化单模块比色分析恒速：≥800 测试/小时；

2分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法；

3样本类型：全血、血清、血浆、尿液、脑脊液；

4同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；

5单模块试剂位: ≥180个，不含拓展位置，具备24小时2-8℃冷藏功能；

6试剂量：10～200μL，0.5μL递增；

7样本位：≥180个，不含拓展位置，可连续进样；

8样本量：1μL～25μL，0.1μL递增；

9进样方式：样本架轨道式进样；

10样本针清洗方式：机内全自动超声波清洗

11反应杯位：≥180个；

12自动去盖，支持废盖紫外消毒；

13加样针：≥1支采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

14加样技术：具有液面检测、随量跟踪、立体防撞，堵针检测功能；

15试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

16样本针携带污染≤0.1ppm；

17最小反应体积：≤80ul；

18光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm, ≥16个波长；

19吸光度线性范围: 0-3.5Abs；

20温控方式：固体直热,控温精度要求达到37℃±0.1℃;

21试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换；

22糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测；

23具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥30项。

（9）全自动凝血分析仪

1、检测原理：包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法。

2、测试速度：检测速度PT≥200T/h，七项任意组合综合检测速度≥200 T/h。

3、检测通道数：≥10个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

4、检测光源：采用LED光源。

5、检测项目：包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等。

6、闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能。

7、样本位：样本位≥50个，采用自动进样器连续加载进样。

8、试剂位：≥30个试剂位，冷藏位具有全盘搅拌功能。

9、具有样本质量核查功能。

10、具有内置条码扫描装置。

11、具有独立的试剂装载区。

12、具有封闭试剂仓。

13、具有试剂溯源和管理功能。

14、关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。

15、具有独立急诊专用进样通道。

16、加样针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

17、仪器具有预约开关机功能。

18.具有多个洗针位

19、具有APTT纠正试验功能。

（10）呼吸机

一、整机与显示要求

1.适用于成人、儿童患者通气辅助及呼吸支持。

2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3.主机设计使用年限≥10年。

4.采用≥12英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素。

5.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示。

6.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

7.支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

二、呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV，心肺复苏通气模式。

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥60L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

5.具备呼吸同步技术

6.标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

7.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8.具有自动气管插管阻力补偿功能，导管孔径和补偿百分比可设。

9.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。

三、设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸气流速：6—180L/min

吸呼比：4:1—1:10

5.最大峰值流速：180L/min

6.吸气压力：5—80 cmH2O

7.压力支持：0—80cmH2O

8.PEEP：0—50 cmH2O

9.吸气时间：0.1—10s  压力上升时间：0—2s

10.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

12.呼气触发灵敏度：Auto, 1—80%

四、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比。

3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

五、报警参数

1.智能化分级报警、声光报警

2.气道压力：过高报警

3.分钟通气量：过高、过低报警

4.呼出潮气量：过高、过低报警

5.呼吸频率：过高、过低报警

6.窒息报警，时间可设置

六、系统功能要求

1.病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

2.内置后备可充电锂电池，工作时间≥120分钟。

3.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

4.具备开机自检提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性等功能。

5.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

七、信息化功能要求

1.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

2.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

（11）心肺复苏机

一、适用范围：用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压。适用于院前、院内以及患者转运过程中使用。

二、主要技术参数

1.电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压

2.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接

3.启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能

4.按压头采用负压吸盘设计

5.触摸屏，屏幕尺寸≥3.5 英寸，自动调节亮度功能

6.按压深度：30~60mm可调，按压频率：100~120次/分钟

7.按压通气模式：30:2、15:2和连续按压

8.按压/释放比：按压/释放比为50%：50%（即1:1）

9.标配ETCO2功能，监测CPR 质量

10.插拔式可充电锂离子智能电池，连续工作≥60分钟，具有电量显示灯

11.电量报警：具有电池电量低报警，电量报警后设备工作时间≥10分钟

12.具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接

13.与呼吸机联动功能：可通过蓝牙或WiFi实现与呼吸机联动，实现按压与通气同步

14.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光

15.配有便携式背包，利于野外或转运过程中携带使用

16.整机防护等级：≥IP43；电池防护等级：≥IP44

17.联网功能：可选配wifi、4G、5G模块

（12）电动手术床

1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。

2.全电动液压手术床，具备水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等功能。

3.设有一键急停装置。

4.台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤10mm，横向摆动量≤10mm。

5.配有减压记忆床垫。

6.手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重活动控制方式，可配置脚踏开关控制。

7.床体在正常位置工作承重≥240kg。

8.床体整机的防水等级≥IPX4。

9.手术床配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车。

10.床面高度可调范围:670mm-1000mm。

11.床面长度≥2000mm ，床面宽度≥500mm。

12.床面头倾脚倾≥30°

13.床面左倾≥20°，床面右倾≥20°。

14.背板上倾≥80°，背板下倾≥40°。

15.腿板上倾≥30°，腿板下倾≥90°，腿板外展≥90°。

16.附件配置

手持遥控器+立柱控制面板：1套

记忆海绵床垫：1套

夹持器（圆形）：1个

麻醉屏架：1个

托手架：2个

（13）心电监护仪

1.标配5导；可升级6导、12导心电，可升级12导心电静息分析功能。

2.具备心率变异性分析功能。

3.具有多导同步分析功能。

4.具有≥30种心律失常分析功能，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。

5.具有ST段分析和ST View功能。

6.具有QT/QTc测量功能。

7.标配PI血氧灌注指数。

8.无创血压测量范围：10 mmHg-290mmHg。

9.具有≥24小时血压动态分析功能。

10.具有辅助静脉穿刺功能。

11.主机集成附件收纳槽。

12.≥12英寸彩色液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。

13.标配锂电池，工作时间≥4小时。

14.支持计时器功能。

15.支持监测参数报警，具有一键自动设置功能。