[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]六安市食品药品检验中心药品检验检测设备更新项目采购需求
三重四极杆液质联用仪
一、应用范围：
复杂样本中化合物的定性、定量分析，应用于药品农残、真菌毒素等领域。
二、工作条件
1、工作电压：220 + 10% V
2、操作温度：15 – 30 C
3、湿度：< 85 % 
三、配置要求：
1、UHPLC超高压液相色谱系统：包括二元高压梯度泵1台，自动进样器1台，柱温箱1台
2、三重四极杆质谱系统：包括独立的ESI离子源1套，质谱仪主机1台，质谱工作站1套，计算机1套
3、辅助设备：不间断电源1台，氮气发生器1台
四、技术参数
1 二元泵
1.1.二元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置，通道数目：2路
1.2串联式双柱塞往复泵，步进马达提供精准步程，全齿轮传动泵（非皮带传动）。
1.3 自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗。
1.4流量精度：≤ 0.07%RSD 
1.5最大压力：≥ 1250bar
1.6压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min 流量时，≤ 1%
1.7可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.8 梯度准确度：≤0.35% 
1.9 延迟体积：≤45ul
1.10 可在仪器自带的触控显示屏（非电脑显示器）显示不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。
1.11可在软件中定制任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method1、method2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如purge、预冲洗、平衡等。
1.12 至少3种以上任务开启模式：实时开启、定时开启、循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体时间和日期
1.13软件具备自动化purge功能，无需手动设置purge参数。
1.14采用主动阀。
2 自动进样器：
2.1 进样体积：0.1-20μL或更宽, 增量≤0.1μL
2.2 进样准确度：≤ 1 %
2.3 进样精度：≤0.25 % RSD
2.4 交叉污染：≤0.004%（以氯己定为测试对象，而非咖啡因）
2.5 最大操作压力：≥1250bar
2.6 控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率
2.7 样品容量：≥130个样品瓶（2mL）
[bookmark: _GoBack]3 智能化温控柱箱
3.1 控温范围：不低于4 °C 到 110 °C（最低为低于环境温度20℃）
3.2 控温速率：室温加热至40℃，≤5min；40℃降温至20℃，≤10 min
3.3柱容量：不低于8 根长度为 100 mm 的色谱柱或不低于4 根长度为 300 mm 的色谱柱
[bookmark: OLE_LINK2]3.4 加热方式：帕尔贴加热
5 质谱性能指标
5.1离子源：独立ESI源，为非复合源
5.1.1喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染
5.1.2铰链开合式喷雾室设计，更换方便，清洗简便
5.1.3喷雾针和毛细管交叉垂直。
5.2四极杆质量分析器：双曲面四极杆，控温≥90度，可通过软件直接读取，四极杆加热可有效避免四极杆污染，减少四极杆清洗维护（如四极杆不具备加热功能，需提供至少2套四极杆备用）
5.3	碰撞反应池：采用90度弯曲降噪设计，具有高压线性加速碰撞反应池，无记忆效应
5.4	气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气
5.5 检测器系统：要求采用电子倍增器，而非光电倍增器，来保证优异的正负模式响应
5.6	真空系统：带有差动抽气真空系统，具有自动断电保护功能
5.7	扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、自动时间编程MRM、正/负极性切换、触发式MRM，混合扫描模式
5.8	检测性能：
5.8.1质量范围：母离子单电荷m/z 下限≤5，上限≥2900
5.8.2 最大扫描速率：≥18,000 Da/sec
5.8.3 动态范围： ≥ 6×106 
5.8.4 ESI+灵敏度：液质联用10 fg利血平柱上进样，离子对m/z 609.3>195.1，所测得IDL（仪器检测限) 小于3.5 fg；1 pg利血平柱上进样，离子对m/z 609.3>195.1，S/N >850,000:1
5.8.5 ESI-灵敏度：液质联用10 fg氯霉素柱上进样，离子对m/z 321.0>152.0，所测得IDL（仪器检测限) 小于4.0 fg；1 pg氯霉素柱上进样，离子对m/z 321.0>152.0，S/N > 850,000:1
5.8.6 极性切换速度：＜ 25 ms
5.8.7 质量稳定性：＜ 0.1 Da (24 h)
5.8.8 MRM最短驻留时间：≤0.5 ms
5.8.9最窄四极杆分辨率：≤0.4Da
5.9.10 碰撞池清洗时间：＜ 1ms
5.9.11 MRM 速率：≥500 MRM transitions/s
6 工作站软件
6.1调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤，支持样品采集过程中自动调谐。
6.2	自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。
6.3	离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。
6.4	自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入，作为现场验收指标。
6.5	同时定量和定性确认，MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。
6.6 具备预防性维护提醒功能
7 其他
[bookmark: OLE_LINK5]7.1 工作站：≥8GB以上内存，≥1TB硬盘，DVD/CD-RW，≥24英寸液晶显示器，打印输出设备。
7.2 UPS电源：10KVA延时1小时以上
7.3 氮气发生器：流量≥35L/min
8 配置清单
8.1 超高压二元泵1 台（配备主动阀）；可以四路溶剂切换；
8.2 自动进样器1 台（配柱前衍生功能）；
8.3 高性能柱温箱1 台；
8.4 三重四极杆质谱仪主机1 台；
8.5 独立ESI离子源1套；
8.6 泵油3瓶；
8.7 C18色谱柱2根；
8.8 2mL进样小瓶500个；
8.9 快速手拧接头2个，PTFE滤芯20个
8.10 仪器控制软件1 套；
8.11 工作站1套；
8.12 氮气发生器1 套；
8.13 UPS 电源1 套；
8.14 40L高纯氮气钢瓶（含减压阀）1套



高效液相色谱仪（3个检测器）
一、工作条件
1.环境温度：4℃～35℃；
2.相对湿度：20%～85%；
3.供电电源：220~240V，50~60Hz；
二、 技术指标
1.输液泵
1.1 泵类型：并联双柱塞往复式
1.2 流速范围：0.0001~5.0000 mL/min
1.3 流速准确度：± 1% 或 ± 2µL/min（其中较大值）
1.4 流速精确度：≤0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值）
1.5 工作压力：最大耐压≥66Mpa (9570psi) 
1.6 溶剂压缩性补偿：支持最多4种压缩率的设置
1.7 柱塞冲洗：自动柱塞清洗
1.8 梯度曲线：≥20文件，合计≥400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
1.9 梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
1.10 梯度混合准确度：±0.5%
1.11 混合溶剂数：≥4
2.自动进样器
2.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式
2.2 最大耐压：≥66MPa (9570psi)
2.3 进样量设定范围：0.1L ~ 50L(标准值), 可以增加至2000L
2.4 样品瓶数目：≥ 105个(1.5mL样品瓶)
2.5 反复进样次数：1-30次/1个样品
2.6 进样精度： ≤0.3%RSD
2.7 进样量准确度： ≤1%
2.8 交叉污染： ≤0.005%
2.9 吸样速度：0.1–15 L/sec
2.10 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
2.11 使用pH范围：pH1 ~ pH14
3.脱气单元 
3.1 流路数目：≥5个
3.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min
3.3 内部容量：每个流路 400ul
4. 制冷型柱温箱
4.1 容量：可放置不少于6根 8x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器、柱切换阀等
4.2 温度控制范围：(室温-10)℃ - 85℃
4.3 控温方式：强制空气循环
4.4 温度稳定性：±0.1℃
4.5 安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护、b.内装温度保险丝、c.内装可燃溶剂漏液传感器
4.6 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。
4.7 控制方式：软件控制、面板控制
5. 二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：≥1024
5.3波长范围：190~800nm
5.4漂移：≤0.4×10-3AU/h
5.5噪音：≤4.5×10-6AU
5.6线性：≥2.4AU
5.7温度系数：≤0.3×10-3AU/℃
5.8控温单元：光源，光路系统，流通池 
5.9流通池温控：19~50℃、1℃步进
5.10UV截止功能	内置UV截止滤光片 
6.荧光检测器
6.1光源：氙灯
6.2波长范围： 200~650nm
6.3光谱带宽：20nm
6.4波长准确度：±2nm
6.5波长精度：±0.2nm
6.6S/N：水的拉曼峰≥S/N1200，暗背景下≥S/N9000
6.7光化学柱后衍生系统
7.蒸发光散射检测器
7.1 与HPLC连接：安装数模转换器可与液相连接使用。
7.2光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，光源寿命≥30000小时，且光源强度保持恒定。光源功率增加会增强检测灵敏度。
7.3雾化气体：0-5L/min可调节，内置式数字型流量计控制，不受压力变化影响。
7.4防腐处理：漂移管及整个流路系统关键部位，涂有聚四氟乙烯保护层，延长仪器使用寿命，降低仪器使用故障率。
7.5 漂移管构造：全部优质不锈钢架构（不含易碎玻璃及易腐蚀原件），可拆洗。
7.6喷雾压力：60-80PSIG。
8. 工作站软件
8.1 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能
8.2 连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接
8.3 语言：中文/英文等
8.4 操作系统：主流操作系统
8.5 支持系统适用性测试功能（SST）
8.6 支持手机等智能终端监测/操作/分析
8.7 GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。
8.8 支持与其他系统连接
9.仪器配置要求
9.1 四元梯度泵   1套
9.2 自动进样器  1套
9.3 大容量制冷型柱温箱   1套
9.4 二极管阵列检测器   1套
9.5 荧光检测器   1套
9.6 光化学柱后衍生系统   1套
9.7 蒸发光散射检测器   1套
9.8 液相中文工作站软件  1套
9.9 系统控制器  1套
9.10 在线脱气机  1套
9.11 柱塞杆自动清洗装置  1套
9.12 气源   1套
9.13  C18  250×20mm，5um 色谱柱一根；液相2ml进样瓶及盖垫500个
9.14 数据输入系统  1套（≥8G内存，≥1T硬盘）
9.15 数据输出系统  1套


高效液相色谱仪（3个检测器）
一．仪器主要部件要求：高性能输液泵，可降温柱温箱，温控型自动进样器，自动控制仪器的数据处理软件，二极管阵列检测器，荧光检测器，示差折光检测器，色谱分离系统，工作站等。
二.技术参数：
2.1四元输液泵系统
2.1.1工作原理：串联双柱塞，通过压力传感器、马达转速传感器和凸轮轴位置传感器间的协同作用，主动、智能的调节方式保证最高的流速准度和精度。
2.1.2最大压力：70Mpa或者以上
2.1.3具备泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞，具备液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况。
2.1.4流量范围：0.001-10.000 mL/min，混合器体积:400ul
2.1.5流量准确度：±0.1%；流量精密度：≤0.05% RSD or ≤0.01 min SD
2.1.6梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）；梯度精密度：≤ 0.15%SD
2.2 温控型自动进样器系统
2.2.1样品瓶位：200位以上
2.2.2进样体积：0.01-100μL
2.2.3进样准确度：±0.5%；进样量精度：≤0.25% RSD
2.2.4交叉污染：0.0004% 或者更低
2.2.5最大耐压：70Mpa 或者更高
2.2.6进样周期：≤8s ，温控范围：4-40℃
2.2.7具备在线稀释和在线衍生功能
2.2.8进样线性：r≥0.99999（咖啡因水溶液）
2.3可降温柱温箱
2.3.1柱温箱：具备安全性能，防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。
2.3.2预热模式：具备主动和被动的预热模式，适合不同平台之间的方法转换
2.3.3温控范围：5-85℃
2.3.4温度准确度：±0.5℃，温度稳定性：±0.05℃
2.3.5温度精度：0.1℃	
2.3.6预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。
2.3.7管线接头：耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。
2.4二极管阵列检测器
2.4.1具备光谱全扫描功能
2.4.2噪声：≤ ±6 µAU 在254 nm ，漂移：≤ 1 mAU/h 在254 nm
2.4.3波长准确度：± 1 nm；波长精密度：± 0.1 nm
2.4.4带宽：1-100 nm ；通道数：8 + 3D UV 
2.4.5波长范围：190-800 nm，二极管数：1024或者更多
2.5荧光检测器
2.5.1 光源：闪烁氙灯
2.5.2 扫描模式：激发、发射、同步扫描
2.5.3 激发波长：200~630nm，发射波长：265~650nm
2.5.4波长准确度：±2 nm；波长精密度：±0.2 nm
2.5.5 最大数据采集频率：100Hz
2.6示差折光检测器
2.6.1 流量范围:  1-5 mL/min 
2.6.2流通池容量:  ≦8 μL 
2.6.3折光率范围: 1.00-1.75 RIU
2.6.4线性度: ≤5.0% RSD，600 µRIU
2.6.5漂移:≤ 0.2 μRIU/h  
2.7数据处理系统：
2.7.1软件可控制离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器，可在软件列表上显示；可扩展网络版，反控第三方的气相液相。
2.7.2具备缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览；
2.7.3具备图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据出到Excel里进行图形化处理；
2.7.4具备动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看；
2.7.5具备导入与导出功能：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）；
2.7.6具备数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模板、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出；
2.7.7具备内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果；
2.7.8具备免费的软件工作流程文件。
2.7.9具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。
2.7.10支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。
三．其它配置：管线1根；管线接头1包；色谱柱 3根，样品瓶500个，配套工具包一套，免费培训名额2个。


高效液相色谱仪（2个检测器）
1 性能参数
1.1 [bookmark: _Hlk497857001]四元梯度泵
1.1.1串联式双柱塞往复泵，泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，非皮带泵。 
1.1.2采用主动阀，非被动阀，更耐高盐体系。
1.1.3自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗。
1.1.4具备自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.1.5流量范围：0.001~10ml/min或更宽，增量为≤0.001mL/min, 流量精度：≤0.07%RSD
1.1.6流量准确度 ：≤±1%或10μL/min
1.1.7组分精度：≤ 0.2 % RSD或≤0.04 min SD
1.1.8最大操作压力：≥600bar。
1.1.9可设置梯度范围： 0-100 %，增量≤0.1%
1.1.10集成真空脱气机：四路独立脱气操作，每个通道内部体积：≥1.5 mL。
1.1.11泵、自动进样器、柱温箱、检测器为模块式设计，非一体机
1.2 柱温箱
1.2.1帕尔贴温控设计
1.2.2内置预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡
1.2.3温度稳定性：≤0.1˚C
1.2.4温度准确度：≤0.5 °C
1.2.5温度范围：(室温-10)℃ - 85℃
1.2.6温度精度：≤0.05℃
1.2.7独立温度区：≥2个（单个设备中）
1.2.8柱容量：≥4根色谱柱，长度最高为≥300mm
1.3 紫外检测器
1.3.1 信号数量：单波长检测和双波长检测
1.3.2 最快采样速率：≥120Hz
1.3.3 基线噪音：≤ 0.2510-5 AU 在230nm条件下 (单波长检测)，≤ 0.8010-5 AU 在230nm 和254nm条件下 (双波长检测)
1.3.4 基线漂移：≤ 110-4mAU/h 在230nm条件下
1.3.5 线性范围：≥2.5 AU上限
1.3.6 波长范围：190～600nm或更宽
1.3.7 波长准确度：≤1nm
1.4 蒸发光检测器
1.4.1雾化器温度范围：25 – 90 °C或更宽
1.4.2蒸发器温度范围：25 – 120 °C或更宽
1.4.3噪音：≤0.2mV
1.4.4漂移：≤1mV/h
1.5 自动进样器
1.5.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，将样品在进样针中的残留降至最低。
1.5.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
[bookmark: _Hlk22674391]1.5.3进样范围：0.1~100uL或更宽，步进≤0.1uL
1.5.4进样精密度：≤ 0.25% RSD（峰面积为从 5 uL ~100 uL） 
1.5.5进样周期：≤18 s
1.5.6最大操作压力：≥600bar
1.5.7交叉污染：≤ 40ppm（启动洗针程序）
1.5.8样品容量：≥130个 2 ml 样品瓶
[bookmark: _Hlk502315095]2 工作站软件
2.1可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。
2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
2.3可在软件中定制任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method1、method2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如purge、预冲洗、平衡等。
2.4 至少3种以上任务开启模式：实时开启、定时开启、循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体时间和日期。
2.5软件具备自动化purge功能，无需手动设置purge参数。
3 主要配置
3.1 四元泵一台（带主动密封垫清洗和主动入口阀）
3.2 自动进样器一台（带柱前衍生功能）
3.3 可降温柱温箱一台
3.4 紫外检测器一台
3.5 蒸发光检测器一台（配置载气发生器）
3.6 工作站软件一套
3.7 安装工具包一套，滤芯5个，PEEK管1.5m，PEEK接头10个，不锈钢两通5个，2mL样品瓶500个，C18色谱柱一根，溶剂净化柱一根
3.8 工作站一套（≥16g内存，≥256G固态硬盘+1T机械硬盘，≥21英寸显示器，打印输出设备）


高效液相色谱仪（2个检测器）
1 性能参数
1.3 四元梯度泵
1.1.1串联式双柱塞往复泵，泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，非皮带泵。
1.1.2采用主动阀，非被动阀，更耐高盐体系
1.1.3自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗。
1.1.4具备自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.1.5流量范围：0.001~10ml/min或更宽，增量为≤0.001mL/min, 流量精度：≤0.07%RSD
1.1.6流量准确度 ：≤±1%或10μL/min
1.1.7组分精度：≤ 0.2 % RSD或≤0.04 min SD
1.1.8最大操作压力：≥600bar。
1.1.9可设置梯度范围： 0-100 %，增量≤0.1%
1.1.10集成真空脱气机：四路独立脱气操作，每个通道内部体积：≥1.5 mL。
1.1.11泵、自动进样器、柱温箱、检测器为模块式设计，非一体机
1.4 柱温箱
1.2.1帕尔贴温控设计，不接受空气传热设计
1.2.2内置预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡
1.2.3温度稳定性：≤0.1˚C
1.2.4温度准确度：≤0.5 °C
1.2.5温度范围：(室温-10)℃ - 85℃
1.2.6温度精度：≤0.05℃
1.2.7独立温度区：≥2个（单个设备中）
1.2.8柱容量：≥4根色谱柱，长度最高为≥300mm
1.2.9 具备温控功能，控温下限≤4℃，控温上限≥40℃
1.6 二极管阵列检测器
1.6.1 数据采集频率：≥120Hz
1.6.2 波长范围：190-950nm或更宽
1.6.3 噪音：≤ ± 0.7·10-5 AU
1.6.4 漂移：≤ 0.9·10-3 AU/h
1.7 蒸发光检测器
1.7.1 雾化器温度范围：25 – 90 °C或更宽
1.7.2 蒸发器温度范围：25 – 120 °C或更宽
1.7.3 噪音：≤0.2mV
1.7.4 漂移：≤1mV/h
1.8 自动进样器
1.5.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，将样品在进样针中的残留降至最低。
1.5.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
1.5.3进样范围：0.1~100uL或更宽，步进≤0.1uL
1.5.4进样精密度：≤ 0.25% RSD（峰面积为从 5 uL ~100 uL） 
1.5.5进样周期：≤18 s
1.5.6最大操作压力：≥600bar
1.5.7交叉污染：≤40ppm（启动洗针程序）	
1.5.8样品容量：≥130个 2 ml 样品瓶
2 工作站软件
2.1可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。
2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
2.3 可在软件中定制任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method1、method2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如purge、预冲洗、平衡等。
2.4 至少3种以上任务开启模式：实时开启、定时开启、循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体时间和日期
2.5软件具备自动化purge功能，无需手动设置purge参数。
3 主要配置
3.1 四元泵一台（带主动密封垫清洗和主动入口阀）
3.2 自动进样器一台（带柱前衍生功能）
3.3 可降温柱温箱一台
3.4 二极管阵列检测器一台
3.5 蒸发光检测器一台
3.6 原装工作站软件一套
3.7 安装工具包一套，滤芯5个，PEEK管1.5m，PEEK接头10个，不锈钢两通1个，2mL样品瓶100个，C18色谱柱一根，溶剂净化柱一根
3.8 电脑一台（≥16g内存，≥256G固态硬盘+1T机械硬盘，≥21英寸显示器，打印输出设备）


原子吸收分光光度计
一、光学系统
1.光学系统：火焰：光学双光束；石墨炉：高通量单光束
2.测定波长范围：185~900nm，自动选择
3.单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数≥1800线/mm，
4.光谱带宽：不低于六档自动切换，可设定高、低狭缝
5.灯座数：自动切换型≥8灯座
6.高性能空心阴极灯：灯座可兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源，无需外接
7.点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2
8. 检测器：高灵敏度光电倍增管
9.背景校正方式：火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。火焰部分使用氘灯背景校正方式，石墨炉部分可使用高速自吸收法（BGC-SR）和氘灯法（BGC-D2）背景校正，也可以使用赛曼扣背景方式，二者具其一。背景校正能力不小于100倍。
10.火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，不接受分体式设计。火焰、石墨炉自动切换，能够同时进行火焰和石墨炉测定。
11.测定方式：火焰连续法、火焰微量进样法、石墨炉法、火焰发射法
二、火焰分析
1.燃烧头类型：气冷预混合型
2.燃烧头：100mm钛制燃烧头或铟合金制造
3.雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）
4. 雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高
5.位置调节：最佳燃烧器高度自动检索；上下位置、前后位置均自动调节
6.气体控制：燃气/助燃气自动流量设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索
三、石墨炉分析
1.加热温度范围：室温～3000℃
2.升温速率：最大升温速度≥3000℃/秒
3.加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器）
4.加热级数：≤20级
5.加热方式：斜坡/阶梯
6.炉内气体控制：2路自动切换
7.灵敏度设定：具备高灵敏度模式设置
8.炉内富集：≤20次
9.炉内气流量0~1.50L/min, 0.01L/min 可调
10.升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能
11.石墨炉位置调节：前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。
四、自动进样器
1.火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析
2.功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排
3.最大样品个数：试剂≥8位，样品≥60位
4.采样功能：稀释功能；试剂添加功能
5.注射器：≥250μL
6.进样量：2~90μL
7.重复性：≤1%RSD（20μL时）
8.交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下
9.自动稀释再测定：最多可将4种样品（稀释液、标准液、样品、基质改性剂等）稍加混合后进样（也可不混合）；进样喷嘴可选择含氟树脂管或吸管，可进行超过标准曲线浓度时的自动稀释再测定。
五、仪器配置
1. 原子吸收/火焰发射光谱仪，火焰燃烧头高度自动调节，升级为火焰石墨炉一体机时两种原子化器可自动切换。标准配置220V,50Hz,单相一套
2. 石墨炉系统  一台
3. 全自动进样系统 一台
4. 冷却循环水装置  一台
5. 空气压缩机一台
6. 元素灯20个
7. 中文版工作站  1套
8. 数据输入和输出系统  1套


紫外可见分光光度计
1、光学系统：混合C-T双单器光学系统，采用全密封高效空气阻隔光学系统
2、波长范围:185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量
3、光源:三种光源氘灯、长寿命钨灯和汞灯（波长校准光源）
4、光谱带宽: 至少六档可调；
5、波长准确度:±0.1nm（开机自动校准)
6、波长重复性:≥0.05nm
7、杂散光: ≤0.0001%T(220nm, NaI, 360nm, NaNO2)
8、基线平直度（吸光度）≥0.0008
9、透射比示值误差：±0.3 %
10、透射比重复性：≤0.1%
11、基线暗噪声：±0.1 %
12、噪声：0%噪声：≤0.01％；100％噪声：≤0.1％
13、漂移：≤0.1％/h                                                                   
14、波长边缘噪声：0%噪声：≤0.02%；100％噪声：≤0.1%
15、光度范围：-6.0～6.0Abs
16、仪器精准等级: I
17、自带紫外应用分析工作站软件，可做光度测量、光谱扫描、定量计算和时间扫描，
18、最佳测量光谱带宽自动分析，自动识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽，从而确定最佳实验条件
19、配置要求
紫外可见分光光度计主机 1台,石英比色皿（光程10mm） 1对，工作站一台，打印输出设备一台，样品池架一套。


光学显微镜（带成像系统）
1.具有明场、偏光用途的研究级正置电动显微成像系统。
2.采用无限远光路系统，焦距≤45mm，配置≥6位电动物镜转盘，电动聚光镜，依据物镜变化自动调整顶镜。
3.左右手操作允许快速地将控件从显微镜的右侧切换到左侧。
4.显微镜前端不少于5个快捷键（或触摸屏，内置不少于5个物镜的快捷键），分别控制对应的5个物镜，一键电动转换。 
5.预先设置两组物镜组合，每组包含两个物镜。通过按钮，物镜转盘会自动在两个物镜间来回切换。
6.三目观察筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数至少25mm。
7.三级调焦驱动，调焦旋钮轴的高度上下可调节。
8.配置起偏器和检偏器。
9.显微镜底座可配滤光片支架。
10.物镜上具有彩色编码标记，可以与孔径光圈上彩色编码的标记对应上，辅助光圈大小设置。
11.配脚踏开关，控制物镜转换。
12.平场消色差物镜，带偏光：
10x高眼点目镜，视野数≥25mm
2.5x物镜，NA≥0.07
5x物镜，NA≥0.12,
10x物镜，NA≥0.25，
20x物镜，NA≥0.55,
40x物镜，NA≥0.80,
100x物镜，NA≥1.25油镜
13.摄像系统：有效像素≥1200万，水平≥4,000像素，垂直≥3,000像素；动态图像像素尺寸≥3840 × 2160；在3840 × 2160像素下，HDMI 显示器的动态图像最高可达 60 fps；≥4 个 USB 2 接口；一个RJ45以太网接口。
14、图像处理软件。实现图像实时采集，可调节图像质量（亮度、对比度等），可自动或手动白平衡，可对采集后的图像编辑、处理，可加标尺。
15、工作站一套，≥16G内存以上，固态硬盘，≥24寸显示器。


薄层成像系统
一、薄层成像模块：
1.光源：增强的UV254nm, UV366nm, 白光直射以及白光透射，以保证板面光照均匀等光源系统。
2.光源频率：≥ 60KHZ
3.成像系统：配载COMS高性能传感器的工业相机，固定焦距、光圈、对焦， 确保成像色彩、大小重现性。
4.动态范围（最大饱和光信号与最低可检测微弱信号的比值，代表设备同时捕捉高亮度浓斑点与极微弱荧光暗斑的能力）：≥57dB，
5.线性分辨率≤0.025%
6.噪音：≤6.0 LSB.
7.信号处理：20MHz 8位快速扫描或10MHz12位高精度扫描。
8.专业的图像增强功能：自动背景校正增强图像灵敏度，自动图像优化，自动板面背景扣除，体现真实自然的图像效果。
9. 图像比较观测：图像对比评估，可在同一屏幕直接比较多个抽样，可以在同一屏幕上比较不同板上的轨道，同时显示多个（多组）样品的轨道或并排比较不同薄层板上的参比轨道。
10.曝光控制 ：230微秒-10秒，间距230微妙，（薄层色谱软件直接控制曝光时间，长时间曝光适用于弱荧光物质成像）。
11.图像传感器大小：≥2寸。
12.光源均匀性：≥95%。
13.成像模式：1.单一成像，2.间隔一定时间自动获取一系列图像，多图像叠加及增强功能。
14.场平均强度信息:间隔一定时间自动获取一系列图像,用于测定比较精确强度。斑点放大功能，方便评估非常弱或者更小的分离组份。
15.软件可提供完整的薄层色谱分析报告,软件含有全套完整帮助系统及在线帮助，解释所有薄层设置. 可对图像进行文字编辑，软件自动计算Rf值.
二、全自动点样模块：
1.点样方式：接触式、喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样。
2.点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样），长度0（点状点样）-190 mm（用于半制备色谱）.
3.点样平台：最大可放20X20cm，≤8mm厚度的薄层板.
4.点样体积中药材检测专用设备采购：≥100nL。
5.点样速度：10–2500nL/s。
6.准确度：±1nL~±2 nL（10μL，25μL进样针）；±10 nL（100μL进样针）
7.进样针规格：25μL，（10μL ，100μL 选件）。
8.进样针驱动：步进马达1600步/转，100 nL/960步，10μL进样针，100nL/384步，25μL进样针，100nL/96步，100μL进样针。
9. Y轴驱动 ：步进马达1600步/转，40步/mm，移动范围5.0-195.0mm，0.1mm/步，可编程控制。
10. X轴驱动 ：步进马达3200步/转，80步/mm，移动范围5.0-195.0 mm，0.1mm/步，可编程控制。
11.加热附件：30-60℃，间隔10℃。（大体积或使用挥发性差的溶剂时加热可除去部分溶剂减少斑点扩散）。
12.样 品 架：样品瓶数量：≥60个2 mL样品瓶。
13.气压：4.5-6bar（65-90 psi）。
14.气体流量：0.2-0.3L/min（点状点样），0.8-2.0 L/min（带状点样）
15.操作：一体化机身，非自动进样器加点样仪组合而成的产品，电脑控制或单机独立操作。
16.软件：薄层色谱软件可同时控制点样、展开，成像，扫描仪等所有薄层色谱步骤，构成完整的薄层色谱工作站，点样数据可直接传输至成像系统，并生成完整的薄层色谱分析报告。
17.软件数据库：软件内置薄层色谱方法数据库，可以免费检索和调取数据库中的已有方法参数及色谱结果进行查看、参考、重现和比对研究。
18.软件含有全套完整帮助系统及在线帮助，解释所有薄层参数设置. 可对图像进行文字编辑，软件自动计算Rf值。符合GMP/GLP。
三、配置要求及消耗品要求：
1.配套控制终端：CPU为3.0GHz或以上配置；显卡：独立显卡，内存：≥16GB；硬盘：≥512GB SSD固态硬盘+1TB机械硬盘；正版操作系统，≥21寸液晶显示器。
2.配套彩色激光输出设备一台。
3.仪器配置：
4.全自动点样仪：
4.1包含点样仪仪主机 1台
4.2 包含操作软件一套
4.3包含接触式点样针1根。
4.4包含喷雾式点样针一根。
4.5薄层色谱成像仪主机 1台
4.6定性软件插件 1套
5.光源系统一套（包含：白光灯，254nm、366nm紫外灯管）


费休氏水分测定仪
一、主要用途
主要用于测定样品中微量水分。
二、技术指标
2.1. 测量范围：10ppm-100%；
2.2. 检测限：每份样品0.2mg水时，RSD<1%；
2.3. 测量技术：恒定极化电压，电流测定法；
2.4. 可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压50mV，100mV，200mV，300mV可调，终点电流10-100uA可调；
2.5. 漂移值：漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值；
2.6. 溶剂管理器：可在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作；可在测量样品之间进行溶剂更换且无需重新启动方法；
2.7. 配置双铂针电极为数字电极；
2.8. 操作终端：不小于7英寸彩色触摸屏，不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置不少于20个快捷键，一键快速启动方法；
2.9. 具有方法排队功能，启动多个方法后可依次运行；
2.10. 具备用户管理功能，不少于3个用户组，每个用户组可设置不同的权限；
2.11. 配置磁力搅拌器可在0-100%的范围内随意调节转速；
2.12. 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留；
2.13. 仪器可通过芯片自动识别智能滴定管，读取滴定管相关信息；
2.14. 滴定管驱动器精度不少于120000步；
2.15. 滴定管具备2ml、5ml、10ml多规格可选；
2.16. 方法结束后，可自动进行预滴定，保持滴定杯处于待机状态；
2.17. 智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机。
三、配置要求
3.1. 容量法卡尔费休水分仪主机  1台
3.2. 触摸屏操作终端            1套
3.3. 滴定杯及适配器和塞子      1套
3.4 . 5ml智能滴定管及驱动器    1套
3.5. 溶剂管理器                1套
3.6. 双铂针电极及电缆线        1套
3.7. 分子筛                    1套


离子色谱仪
一、用途：
适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析 。
二、工作条件
环境条件相对湿度：需低于85%，避免湿度过高影响仪器性能；工作环境温度： 15—30℃。
三、技术参数
3.1高性能/低脉冲高压双柱塞泵
3.1.1泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需塑料非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机。
3.1.2流速范围：0.00-5.00 mL/min， 最大耐压：35MPa（5000psi）。
3.1.3流量设定值误差以及稳定性均：≤0.1%。
3.1.4具备淋洗液截止阀以及密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。
3.1.5泵废液阀集成在泵内部。
3.2自动进样器
3.2.1容量：50 位或以上，支持 0.5mL/5mL 样品瓶。
3.2.2浓缩进样，体积0.1mL-5mL。
3.2.3定量环上样，体积0.4μL-5mL。
3.2.4控制方式：软件控制，支持随机进样、审计追踪。
3.3柱温箱
3.3.1设置范围：10℃ - 60℃。（最低为环境+5℃）。
3.3.2种类：内置柱温控模块，具有样品和淋洗液预加热功能。
3.3.3温度稳定性：±0.05℃。
3.3.4升温速率：25℃→40℃，典型 5min。
3.4电导检测器
3.4.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。
3.4.2全程信号输出范围：0-18000μS/cm。
3.4.3电导池控温范围： 15℃ - 60℃，
3.4.5检测器分辨率：≤0.002nS/cm。
3.5抑制器以及色谱柱 
3.5.1阴离子电解抑制器。
3.5.1.1自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。
3.5.1.2所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。
3.5.2阳离子电解抑制器。
3.5.2.1自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。
3.5.2.2所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。
3.5.3高效高容量阴离子分离柱及保护柱1套，塑料非金属外壳。
3.5.3.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。
3.5.3.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。
3.5.3.3耐受0-14的pH工作范围。
3.5.3.4最大耐压不小于3000psi。
3.5.3.5耐受2.0mL/min及以上的流速。
3.5.3.6柱容量不小于200μeq/根。
3.5.4高效高容量阳离子分离柱及保护柱1套，塑料非金属外壳。
3.5.4.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。
3.5.4.2最大耐压不小于3000psi。
3.5.4.3耐受1.5 mL/min及以上的流速。
3.5.4.4柱容量不小于1000μeq/根。
3.6在线电解淋洗液发生器
3.6.1自动软件控制无需手动设置：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。
3.6.2 梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。
3.6.3梯度精度以及准确度：≤0.2%。
3.6.4具备连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。
3.7系统软件参数要求
3.7.1可控制离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器，可在软件列表上显示；可扩展网络版，反控第三方的气相液相。
3.7.2具备缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览；
3.7.3具备图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据出到Excel里进行图形化处理；
3.7.4具备动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看；
3.7.5具备导入与导出功能：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）；
3.7.6具备数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出；
3.7.7具备内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果；
3.7.8具备免费的软件工作流程文件。
3.7.9具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。
3.7.10支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。
3.7.11可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。
3.8紫外检测器：
3.8.1 原理：双波长
3.8.2 频带宽度：6 nm 在254 nm
3.8.3 通道数量：2个
3.8.4 波长范围：190-750nm
3.8.5 波长准确度：±1nm
3.8.6 波长精确度：±0.1nm
3.8.7线性范围：2.5AU时<5%（通常2.5AU时<3%） 
3.8.8数据采集频率：125Hz（单通道），5Hz（多通道）
3.8.9自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
3.8.10噪声：254nm下<±2.5μAU（单通道）；在254nm 和280nm 下<±10μAU(通常<±7μAU)（多通道）
3.8.11	漂移：<0.1mAU/h在254nm下
3.9主要配置要求：
3.9.1离子色谱主机带电导检测器1台，自动进样器1台，柱温箱1台，在线淋洗液发生器1个，紫外检测器1台；阴阳离子抑制器及对应色谱柱保护柱各1套，工作站1套；管线1根；管线接头1包；25μL、50μL、100μL、500μL定量环各一套；5mL样品瓶500个（包含瓶盖）；配套工具包一套；免费培训名额2个。


分析天平
一、主要用途
主要用于样品和试剂的称量。
二、技术指标
2.1. 最大秤量：≥120g；
2.2. 全量程可读性：≤0.01mg；
2.3. 重复性（典型值）：≤0.0125mg；
2.4. 线性偏差（典型值）：≤0.06mg；
2.5. 最小称量值（允差=0.10%）：≤25mg；
2.6. 稳定时间：≤2s；
2.7. 操作终端：不小于7英寸彩色触摸屏，方便日常称量操作；
2.8. 全金属机架，具有良好的抗过载保护性能，确保较长的天平使用寿命；
2.9. 具备网络时间同步功能；
2.10. 防风罩：具备背光照明功能，柔和照明可减轻称量时眼睛疲劳，且有助于更精确加样，避免溢出与污染；
2.11. 内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态；
2.12. 具备用户管理权限功能；
2.13. 内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供图形化的水平调节指导；
2.14. 内置灵敏度、重复性、偏载日常测试功能；
2.15. 内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用；
2.16. 具备温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，每天可设置不少于3个时间点，进行自动内校；
2.17. 具备至少USB-A、USB-C、以太网三种接口，所有接口采用橡胶塞保护防尘防水，多接口用于数据导出和轻松连接系统。
三、配置要求
3.1. 天平主机        1台
3.2. 背光照明防风罩  1套
3.3. 数据输出装置    1套



电子天平
一、主要用途
主要用于样品和试剂的称量。
二、技术指标
2.1. 最大秤量：≥220g；
2.2. 最小可读性：≤0.1mg；
2.3. 重复性（典型值）： ≤0.05mg；
2.4. 线性偏差（典型值）：≤0.06mg；
2.5. 最小称量值（允差=0.10%）：≤100mg；
2.6. 稳定时间：≤2s；
2.7. 操作终端：不小于7英寸彩色触摸屏，方便日常称量操作；
2.8. 全金属机架，具有良好的抗过载保护性能，确保较长的天平使用寿命；
2.9. 具备网络时间同步功能；
2.10. 防风罩：整个防风罩玻璃可以不借助工具轻松徒手拆卸，便于清洁天平维护；
2.11. 内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态；
2.12. 具备用户管理权限功能；
2.13. 内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供图形化的水平调节指导；
2.14. 内置灵敏度、重复性、偏载日常测试功能；
2.15. 内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用 ；
2.16. 具备温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，每天可设置不少于3个时间点，进行自动内校；
2.17. 具备至少USB-A、USB-C、以太网三种接口，所有接口采用橡胶塞保护防尘防水，多接口用于数据导出和轻松连接系统。
三、配置要求
3.1. 天平主机       1台
3.2. 防风罩          1套
3.3. 数据输出装置    1套


精密天平
一、主要用途
主要用于待测样品的称量。
二、技术指标
2.1. 最大秤量：≥620g;
2.2. 可读性：≤0.01g;
2.3. 重复性（典型值）：≤7mg;
2.4. 线性偏差：≤6mg;
2.5. 最小称量值（USP，允差=0.10%）：≤14g;
2.6. 金属底座和 PBT 顶部外壳，提供良好的抗过载和耐腐蚀性能;
2.7. LCD混合触摸屏，方便日常操作;
2.8. 可以输入样品ID，方便数据管理;
2.9. 可设置密码来保护天平的设置;
2.10. 前置水平气泡，方便观察和调节天平水平状态;
2.11. 具备 IP43防护等级; 
2.12. 具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1 个RS232;
2.13. 机身标配塑料保护罩，可以有效避免样品洒落腐蚀操作界面;
三、配置要求
3.1. 天平主机          1台
3.2. 数据输出装置      1套



阿贝折射仪
1. 折射率（nD）测量范围：1.30000~1.72000
2. 糖度（Brix）测量范围：0~100%
3. 折射率（nD）分辨率：≤0.00001
4. 糖度（Brix）分辨率：≤0.01%
5. 折射率（nD）准确度：±0.0002
6. 糖度（Brix）准确度：±0.1%
7. 内置测量模式数量：8种
8. 仪器光源：LED灯
9. 温度显示范围：-20℃~120℃
10. 显示方式：彩色液晶触摸屏
11. 通信接口：RS232、USB双接口
12. 打印机：可选配
13. 数据存储容量：可存储不少于500组测量数据
14. 电源规格：220V±22V，50Hz±1Hz
15. 测量对象：可测定透明、半透明液体与固体折射率，还可检测蔗糖、葡萄糖、F42、F55果葡糖浆糖度，果汁、蔬菜、饮料等干固体含量以及蜂蜜含水量。


电位滴定仪
一、总体要求
1.1. 模块化设计，可用于各种电化学滴定分析，如酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定等。
二、技术指标
2.1. 电势测量电极接口测量范围：-2000mV～+2000mV/-26～40pH，分辨率：0.1mV/0.001pH；
2.2. 温度电极接口测量范围：-20～130℃，分辨率：0.1℃；
2.3. 内置应用方法库，能够多点的等当点和终点设定滴定，恒pH/电位滴定，卡尔费休水分滴定，恒电流/恒电压极化滴定，具备离子测定标准加入法功能，可进行离子浓度自动计算并直接显示浓度；
2.4. 通讯接口：不少于1个以太网接口，3个RS232接口，2个USB接口，能够连接打印机、自动进样器、天平、U盘、LIMS和电脑等外围设备；
2.5. 电极接口：至少具备2个智能识别mV/pH测量电极接口，可同时接2个智能识别pH/mV电极，并可扩展电导率电极接口；
2.6. 所有硬件即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备无需重启仪器；
2.7. 滴定仪控制终端：彩色触摸屏，后续可扩展为彩色触摸屏和专用电脑软件双通道同时操控滴定仪；
2.8. 滴定管驱动器步进精度不低于20000步，采用活塞上推式滴定管；
2.9滴定管体积：1mL，5mL，10mL，20mL任选；
2.10智能电极和滴定管连接到主机后，主机触摸屏会自动弹出对话框，显示识别到电极型号、滴定剂种类、浓度等信息，并可以修改；
2.11. 滴定台：同时配备磁力搅拌器及螺旋浆搅拌器两种搅拌方式，可自由选择搅拌方式，搅拌速度无级可调；
2.12. 手动淋洗装置：通过按压即可直接360度喷淋电极和搅拌器；
2.13. 可扩展容量法卡氏套件、库仑法卡氏套件，可以轻松实现容量法水分测定、库仑法水分测定功能，实现一机多用。
三、配置要求
3.1. 全自动电位滴定仪主机                   1台
3.2. 内置或外置滴定管驱动器                 1套
3.3. 含磁力搅拌器及螺旋浆搅拌器的滴定台     1套
3.4. 可交换智能识别滴定管（含1L棕色试剂瓶）1套 
3.5. 彩色触摸屏                             1个
3.6. 非水相酸碱滴定用复合玻璃智能电极       1支 
3.7. 手动淋洗装置                           1套
3.8. 100ml透明聚丙烯滴定烧杯               120个
3.9．水相pH电极1根；银电极1根；铂电极1根）


干燥箱
1、风循环方式：强制对流
2、性能：使用温度范围：RT+10-250℃；
温度分辨率：0.1℃；
温度波动度：±1℃；
温度分布精度：±2.5%。
3、构成：内装：不锈钢板；
外装：冷轧钢板，表面静电喷涂；
保温层：优质岩棉板；
加热器：不锈钢电热管
4、控制器：温度控制方式：双温段智能PID
温度设定方式：轻触型按键设定
温度表示方式：测定温度4位数码管上排显示；设置温度LED数码显示屏
定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）
运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
附加功能：传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、断电参数记忆
5、安全装置：超温声光报警
6、规格：内容积：≥40L
隔板承重：≥15kg
隔板层数：≥9层
隔板间距：≥25 mm
7、附属品：隔板：2件；隔板架：4件。


离心机
1、最高转速：≥6000rpm; 最大相对离心力：≥5474×g
2、转子配置：水平转子250ml×4、提篮100ml/50ml×4、提篮15ml×16、提篮真空采血管×28
3、定时范围：0~99h59min59sec 
4、噪音：≤56dB；转速精度：±10 rpm
5、微电脑控制、触摸键设定参数，液晶同步显示设定参数和运行参数及运行状态。
6、交流变频电机驱动，无污染，运行宁静清洁；转速/离心力互设，同步显示，自动计算RCF值。
7、两种计时模式可选：启动计时、定速计时。
8、门盖采用双锁杆设计，磁感应安全门锁，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置。
9、提供不少于20个升/降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度，有效防止样品重悬；不少于120组工作程序设定，可自由编程、调用。
10、目视平衡，无需专门配平；运行中可随时更改参数，无需停机。
11、有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，出现异常会报警停转。


医用冷藏冷冻箱
1、工作条件：环境温度10-32℃，具有超32℃高温环境适配能力，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率50±1Hz。
2、样式：立式，双门。
3、容积(L)：≥500L。
4、箱体材料：冷轧钢板材质。
5、内胆材料：不锈钢材质（304/316L）。
6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
[bookmark: _Hlk79167138]7、控温技术：内置4路传感器（上室1下室1蒸发1环温1），有效保证温控的准确性。
8、制冷系统：冷藏室、冷冻室具备自动化霜功能；双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。
9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室、冷冻室控制、显示精度均为0.1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，可自行定点设置温度。
10、低噪设计：噪声≤50dB。
11、节能设计：耗电量≤5.5kWh/24h/（25℃环温）。
12、温度波动度≤±2℃。
13、温度均匀度≤2.0℃。
14、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障报警、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。具有远程监控配套：云平台、手机APP报警推送、远程实时温度查看
15、数据存储：自带内置温度记录仪，温度数据本地连续存储不少于12个月，具备云端远程存储功能，数据可导出，已导出数据不会自动删除。
16、箱内配置：冷藏室≥3个不锈钢搁架+1个抽屉，冷冻室≥6个ABS抽屉，便于存放物品。
17、箱内照明：冷藏室内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭。
18、固定移动：配备4个万向脚轮，具备锁止功能，便于移动且固定方便。
19、自动化霜：冷藏冷冻室配置自动化霜功能，不必人工除霜。
20、安全保障：上下室分别配有外挂锁闩；显示面板密码保护。
21、测试孔：整机配备2个测试孔（上下室各一个），满足用户根据实际需要检测箱内温度。
22、门体结构：采用冷藏视窗玻璃+发泡门设计，具备三种电加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，保温性能优。
23、功能配置：标配远程报警接口、RS-485、热敏打印输出。
24、断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。
25、产品认证：医疗器械注册证。


低温冰箱
1. 最大容积：≥600L
2. 冷冻室容积：≥220L
3. 冷藏室容积：≥380L
4. 制冷方式：风冷
5. 开门方式：对开门
6. 制冷控制系统：电脑温控
7. 能效等级：一级
