裕安区基层医疗机构第三批设备采购项目（第二次）采购需求
一、设备名称：胃镜
1、总体要求：

★1.1处理器主机和光源主机采用分体式设计；

1.2设备面板按钮为触控按键；

1.3支持镜体一键式拔插；

1.4染色功能：具备电子染色技术；（须提供产品相关证明资料）
★1.5具有远程会诊功能，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频、高帧率流畅画面；

2、图像处理器：

2.1高清视频信号输出分辨率≥1920*1080；

2.2具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

2.3红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级；

2.4具有自动增益（AGC）功能；

2.5测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

★2.6具有轮廓增强功能，≥9档可调，每档具有0-8级调节；

2.7具有对比度调节功能；

2.8具有白平衡自动修正功能；

2.9具有电子放大功能，≥4倍及以上，≥3档可调；（须提供产品相关证明资料）  

2.10有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

2.11具有≥1T存储容量的病例管理系统，可进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索；可通过USB接口一键导出当前检查数据，支持网络接口标准协议；

2.12具有患者数据和用户预设存储功能；

2.13可通过网络传输病历数据；

2.14具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

2.15具有画中画功能；（须提供产品相关证明资料）
2.16需兼容已经上市的：电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜等；（须提供产品相关证明资料）
★2.17兼容超细胃镜先端部外径≤5.4mm；

3、冷光源：

3.1照明光源≥4路LED光源，平均连续使用寿命≥20000小时；

3.2多路LED进行光谱组合原理，且有白光外的两种以上光学染色模式；

3.3色温≥5700K；

3.4具有手动和自动两种调光模式，调光等级≥19级；

3.5气泵流量≥4档可调；高、中、低、关；

3.6主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

4.全高清光学放大电子胃镜（1条）

4.1景深：3-100mm；

4.2头端部外径≤10.8mm，同时具备有辅助送水功能；

4.3插入部主软管外径≤10.5mm；

4.4最小器械孔道内径≥2.8mm；

4.5弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；

4.6总长度≥1400mm；

4.7工作长度1050mm；

5、专业医用监视器：

5.1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标；

5.2具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

5.3医用监视器≥27英寸专业医用监视器；

5.4分辨率≥1920×1080；

5.5信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video等；

配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：1根

5、高清内镜专用监视器：1台

6、标配专用内镜工作站：1套

7、内镜配套使用水泵：1台

内镜洗消系统参数

1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥2两条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准。
二、设备名称：胃肠镜（一胃一肠）
1、总体要求：

★1.1处理器主机和光源主机采用分体式设计；

1.2设备面板按钮为触控按键；

1.3支持镜体一键式拔插；

1.4染色功能：具备电子染色技术；（须提供产品相关证明资料）

1.5具有内置远程会诊功能（非外接工作站），支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频、高帧率流畅画面；

2、图像处理器：

2.1高清视频信号输出分辨率≥1920*1080；

2.2具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

2.3红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级；

2.4具有自动增益（AGC）功能；

2.5测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

★2.6具有轮廓增强功能，≥3档可调，每档具有0-15级调节；

2.7具有对比度调节功能；

2.8具有白平衡自动修正功能；

★2.9具有电子放大功能，≥4倍及以上，≤0.1倍逐级放大； 

2.10有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

2.11具有≥1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索；可通过USB接口一键导出当前检查数据，支持DICOM标准协议；

2.12具有患者数据和用户预设存储功能；

2.13可通过网络传输病历数据；

2.14具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

2.15具有画中画功能；（须提供产品相关证明资料）

2.16需兼容已经上市的：电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜、光学放大胃肠镜内镜镜体等；（须提供产品相关证明资料）

★2.17兼容超细胃镜先端部外径≤5.4mm；

3、冷光源：

3.1照明光源≥4路LED光源，平均连续使用寿命≥20000小时；

3.2多路LED进行光谱组合原理，且有白光外的两种以上光学染色模式；

3.3色温≥5700K；

3.4具有手动和自动两种调光模式，调光等级≥19级；

3.5气泵流量≥4档可调；高、中、低、关；

3.6主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

4.全高清光学放大电子胃镜（1条）

4.1景深：3-100mm；

4.2头端部外径≤10.8mm，同时具备有辅助送水功能；

4.3插入部主软管外径≤10.5mm；

4.4最小器械孔道内径≥2.8mm；

4.5弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；

4.6总长度≥1400mm；

4.7工作长度1050mm；

4.8放大倍数≥85倍；

5、全高清电子肠镜（1条）

5.1视场角≥140°；

5.2景深：3-100mm；

5.3头端部外径≤12mm，同时具备有辅助送水功能。

5.4插入部主软管外径≤12.5mm；

5.5最小器械孔道内径≥3.8mm；

5.6弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；

5.7镜体操作部≥2个自定义功能远程控制按钮。

6、专业医用监视器：

6.1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标；

6.2具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

6.3医用监视器≥27英寸专业医用监视器；

6.4分辨率≥1920×1080；

6.5信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video等；

配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：1根

5、高清电子肠镜：1根

6、高清内镜专用监视器：1台

7、标配专用内镜工作站：1套

8、内镜配套使用水泵：1台

内镜洗消系统参数

1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型，胃肠各一套。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥2条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准。

三、设备名称：胃镜（二胃一肠）

一、电子图像处理器：1台

★1、图像处理器与冷光源分体式

2、数字信号HDTV：DVI-D,HD-SDI:≥1920*1080p

3、模拟/数字HDTV：DVI-I等

4、模拟SDTV：RGBTV,SVIDEO,VIDEO等

5、屏幕分辨率：全高清

6、色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调

7、对比度：≥3档可调

8、测光模式：

平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光

9、结构强调：具备

10、快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800

★11、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，≤0.1倍逐级放大，≥20级

★12、特殊光模式：具备特殊光模式

★13、联动成像：具备联动成像技术

14、电子染色：具备电子染色技术（须提供产品相关证明资料）

15、图像类型：Type1、Type2、Type2/DualMode等

16、冻结模式：实时冻结，分为场冻结和帧冻结

17、切换按键：具有内镜按键、面板多功能键

18、其他功能：电子放大功能，画中画功能，双画面功能（须提供产品相关证明资料）

19、（1）需兼容已经上市的内窥镜：电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等多种内镜。（2）需兼容已经上市的超声探头：兼容同品牌不同规格超声探头≥2种不同规格型号小探头，满足胃，肠，小肠，支气管等不同部位诊断需求。（须提供产品相关证明资料）

20、内置存储器：≥3G

21、内存可存储图像：具备

22、外部存储设备：USB

23、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储

24、临床过程：存储≥20条临床过程

25、具有连接控制功能。

二、医用内窥镜用冷光源：1台

1、照明光源：≥4色LED

2、灯泡使用寿命：≥10000小时

3、照明系统：切换控制

4、光源控制：自动能量控制

5、光源冷却方式：强制空气冷却

6、特殊光模式：具备窄带成像功能（须提供产品相关证明资料）

★7、联动成像：具备联动成像功能。

8、自动亮度调整：具备

9、气泵：横隔膜式气泵

10、压力切换：高/中/低/关

11、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水

12、设定值记忆：关闭系统电源后设定值认可保存

13、独立冷光源：具备

三、高清内镜专用监视器：1台

1、内镜专用显示器：1台

2、屏幕尺寸：≥26英寸

3、监视器分辨率：≥1920*1080

四、内镜专用台车：1台

五、高清电子检查胃镜：2根

1、观察方向：0°(直视)

2、视野范围：≥140°

3、观察景深：3～100mm

4、头端部外径：≤9.3mm

5、插入最大部外径：≤9.3mm

6、有效长度：≥1050mm

7、全长：≥1380mm

8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°

9、钳道直径：≥2.8mm

10、感光元件类型：CMOS

11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面

★12、联动成像功能：具备联动成像功能。

13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

六、高清电子肠镜：1根

1、观察方向：0°(直视)

2、视野角度：≥170°

3、观察景深：3～100mm

4、头端部外径：≤12.8mm

5、插入最大部外径：≤12.8mm

6、有效长度：≥1320mm

7、全长：≥1400mm

8、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°

9、钳道直径：≥3.8mm

11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面。

★12、联动成像功能：具备联动成像功能。

13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：2根

5、高清电子肠镜：1根

6、高清内镜专用监视器：1台

7、标配专用内镜工作站：1套

8、内镜配套使用水泵：1台

内镜洗消系统参数

1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型，胃肠各一套。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥3条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准。

四、设备名称：DR(悬吊）高配
一、总体要求

1、功能要求：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字双板X射线机。

2、悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

二、主要技术要求　

1、高压发生器

1.1高压发生器标称功率≥80kW（须提供产品相关证明资料）

1.2管电压可调范围：40～150kV

1.3曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

1.4最大输出电流≥800mA（须提供产品相关证明资料）

1.5最大电流时间积≥1000mAs

★1.6最小电流时间积≤0.1mAs

★1.7逆变频率≥500kHz

2、 X射线组件

2.1小焦点≤0.6，大焦点≤1.2 

2.2阳极热容量≥350kHU（须提供产品相关证明资料）

2.3管套热容量≥1.35MHU

★2.4阳极旋转速度≥10000r/min

2.5小焦点功率≥30kW

2.6大焦点功率≥80kW

3、无线平板探测器

3.1探测器尺寸≥430mm×430mm

★3.2像素尺寸≤100μm

3.3采集灰阶度≥16bit

★3.4空间分辨率≥5.0lp/mm

3.5采集矩阵≥4276×4276

3.6材料组成：碘化铯或非晶硅  

3.7量子探测效率（DQE）≥73%

3.8平板探测器通讯模式：无线传输

3.9双无线平板探测器，且型号相同

4、 X线球管悬吊机架

4.1球管支架安装方式：井字轨悬吊式  

4.2球管与探测器具有互相自动跟踪和自动对中功能  

★4.3机架具有临床常用拍摄位置自动转换功能，具有一键到位功能

★4.4临床常用拍摄位置自动转换≥100种

4.5支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能

4.6球管吊架纵向移动范围≥320cm

4.7球管吊架横向移动范围≥205cm   

4.8球管吊架垂直运动距离≥150cm

4.9球管或球管套可沿水平轴旋转范围≥±135°

5、 球管端近台触控显示屏  

5.1屏幕尺寸≥11英寸  

5.2具有病人信息显示

5.3具有曝光条件显示和修改功能  

★5.4具有摄影后图像显示功能

5.5具有患者类型选择功能≥3种

5.6具有病人检查部位和体位的选择

5.7具备摆位图示化引导提示

5.8具备限束器视野快速切换功能

5.9可以显示SID数值、机头旋转角度等机械运动参数

★5.10具备滤线栅状态提示

5.11具有预设常用临床≥10种拍摄位置操作按键，触控实现一键摆位

5.10机头触控屏具备≥3种独立界面调节功能

6、限束器

6.1限束器操作方式：手动和自动

6.2可通过卷尺测量床旁拍照的距离

6.3射线野控制模式具备电动+手动（双模式）

★6.4具备激光定位线

7、摄影床

7.1床面长尺寸≥2200mm

7.2床面宽尺寸≥820mm

7.3床面纵向移动≥900mm 

7.4床面横向移动≥260mm 

7.5床下片盒与球管自动跟随功能

7.6床面最大承重≥250kg

7.7床旁有脚踏式开关控制床体运动

7.8脚踏开关具有防误碰保护功能

7.9平板支持在摄影床上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆

7.10 X射线管组件与探测器可自动跟随

7.11 配备实体滤线栅不用工具即可移除，插入和拔出具有明确指示

8、胸片架

★8.1胸片架垂直运动行程≥1500mm

8.2探测器中心距地面高度≤340mm

8.3探测器盒旋转角度≥120°

★8.4平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆

8.5配备实体滤线栅不用工具即可移除，插入和拔出具有明确指示

8.6可隔室遥控胸片架垂直升降

9、图像采集工作站

9.1硬盘：≥1T，内存：≥16GB

9.2显示器尺寸≥23英寸

9.3操作界面语言采用中文设计

9.4高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

9.5具有儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议

9.6儿童专用拍摄体型或模式≥2种

9.7可检测球管热容量并具备显示功能

9.8可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能

9.9根据采集软件中选择检查部位后，限束器照射野自动调节到合适尺寸

9.10具有图像放大及漫游、曝光参数记录和显示、边缘增强、窗宽窗位调节、图像翻转及旋转、图像正负像翻转、标注、DICOM图像导出存储、病人登记，信息管理功能

9.11具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

9.12支持DICOM3.0

9.13具有统计功能，可统计曝光数量等

★9.14设备具备自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

9.15系统支持远程（在线）升级、远程（在线）故障诊断和故障处理、远程（在线）桌面协助；支持远程（在线）培训

10、无线远程遥控器

10.1可遥控胸片架电动升降

10.2可遥控球管悬吊架移动

★10.3可遥控设备一键到立位或一键到卧位

10.4可调整限束器光野

★10.5无线遥控器控制盒具有急停功能

10.6控制类型：无线射频遥控，非蓝牙或红外

四、设备名称：DR(悬吊）标配

一、
整体要求


1、设备用途：用于人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位、一键自动拼接等X线影像学检查。

二、技术性能要求


1、高压发生器


1.1最大加载功率≥65KW（须提供产品相关证明资料）

1.2最大逆变频率≥450KHZ

1.3管电压范围：40-150KV

1.4管电流范围：10mA-800mA

1.5最短曝光时间≤1ms

★1.6配备2套硬件电离室，不接受虚拟电离室等软件替代

2、X射线管组件


2.1阳极热容量≥300kHu（须提供产品相关证明资料）

2.2双焦点尺寸：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

★2.3球管焦点功率：小焦点≥27kW；大焦点≥75kW

3、平板探测器


3.1无线平板探测器数量2块

3.2探测器材质：碘化铯或非晶硅

3.3探测器尺寸≥17*17英寸

3.4像素尺寸≤140μm

3.5像素矩阵≥3000*3000

3.6空间分辨率≥3.6lp/mm

4、机架系统


4.1
X射线管支撑装置


★4.1.1球管支架电动运动方式：垂直升降、纵向移动、横向移动、垂直旋转、水平旋转等

4.1.2球管支架手动运动方式：垂直升降、纵向移动、横向移动、垂直旋转、水平旋转、俯仰旋转等

4.1.3立位SID≥2000mm

4.1.4球管沿床面纵轴运动距离≥3000mm

4.1.5球管沿床面横轴运动距离≥1600mm

★4.1.6球管垂直运动距离≥1550 mm

4.1.7球管水平面旋转范围（绕伸缩筒旋转）≥±180°

4.1.8球管垂直面旋转范围（显示屏旋转）≥-180°～ 135°

4.2
X射线管触控系统


★4.2.1触控屏尺寸≥12英寸

4.2.2屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

4.2.3可显示患者的详细登记信息

4.2.4可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）


4.2.5可调整部位选择


4.2.6显示摆位图示化引导提示


★4.2.7具备患者体型选择


4.2.8束光器视野快速切换


4.2.9可以显示SID数值


4.2.10可通过触控系统一键摆位


4.2.11具备摄影后图像显示功能


4.3立式摄影架


★4.3.1立式摄影架片盒运动方式≥3个运动维度，电动运动包含（片盒升降、片盒俯仰旋转、片盒横向运动）

4.3.2片盒高度电动变化范围≥1550mm

4.3.3片盒俯仰角度电动变化范围≥0°～ +90°

4.3.4片盒横向电动移动功能


4.3.5一键自动摆位功能


4.4
立式摄影架触控显示屏


★4.4.1触控显示屏尺寸≥12英寸

4.4.2屏幕方向可调节


4.4.3可显示患者的详细登记信息


4.4.4可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）


4.4.5可调整部位选择


4.4.6显示摆位图示化引导提示


4.4.7具备患者体型选择


4.4.8束光器视野快速切换


4.4.9可以显示SID数值


4.4.10可通过触控系统一键摆位


4.4.11具备摄影后图像显示功能


4.5无线远程遥控器


4.5.1可遥控胸片架电动升降


4.5.2可遥控限束器光野控制


4.5.3供电电池类型：锂电池

4.5.4待机时间≥8小时

4.5.5充电形式：无线电磁感应式


★4.5.6控制类型：无线射频遥控，非红外式

5、摄影床


5.1床面升降范围≥400mm

5.2床面纵轴方向浮动范围≥800mm

5.3床面横轴方向浮动范围≥250mm

5.4床下平板探测器覆盖范围≥1100mm

5.5床下片盒与球管自动跟随功能

5.6床下片盒横向电动运动功能

★5.7床体承重≥270kg

6、高级临床应用功能


6.1可视化功能

6.1.1具有隔室的视频监控功能，视线与X射线方向相同


6.1.2可在视频界面调整拍摄范围


6.1.3可在视频界面，进行选择电离室野


6.1.4支持曝光时同步拍摄照片或视频，照片可上传PACS，与当前X光图像关联

★6.2具备原厂AI胸部图像自动质控功能，软件具备实时根据拍摄图像进行自动检测，软件具备自动实现图像质量评估与评分

★6.2.1胸部图像自动质控项数量≥10项；至少包含：识别肺野显示不全、摄影范围过宽、中线偏移、肩胛骨未打开、异物伪影、标识位置不规范等

6.2.2支持对图像进行平移、旋转、裁剪操作时质控结果，并可实时刷新


6.2.3支持显示曝光后的DR图像和曝光后质控结果


★6.2.4在DR控制台图像拍摄界面中，软件具备提供实时统计功能，可针对不同操作人员和拍摄问题进行统计跟踪

6.3
远程会诊系统


6.3.1具备在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持DICOM图像远程传输功能

★6.3.2远程诊断功能：适用多种终端，支持建立离线交流群组，以及离线DICOM图像上传和下载，提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，支持多种查询条件组合查询功能

6.3.3具备远程培训教学功能

6.3.4运营管理看板功能：可显示区域内数据看板及统计工具，可按需求统计域内、院内、科室内的检查及设备运行数据

6.4
采集工作站系统

6.4.1操作系统：中文操作界面

6.4.2硬件系统：CPU≥3.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥1TB

6.4.3液晶显示屏尺寸：≥26英寸

6.4.4显示器分辨率：≥3200×2100

6.4.5检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄体型阶段程序选择，拍片条件选择。

★6.4.6儿童低剂量摄影模式：≥4种，具备学龄前，幼儿，婴儿，新生儿等儿童专用摄影模式，减少对患儿的辐射剂量。

6.5支持DICOM3.0 

六、设备名称：DR(移动）

1、功能需求：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

2、主要技术规格和要求　

2.1高压发生器

2.1.1最大输出功率≥30kW

2.1.2最大输出电流≥400mA（须提供产品相关证明资料）

2.1.3管电压可调范围：40～150KV

2.1.4最大毫安秒≥600mAs

2.1.5最大曝光时间≥12s

2.2X线球管

★2.2.1球管大焦点≤1.2mm

★2.2.2球管小焦点≤0.6mm

2.2.3阳极热容量≥300KHU（须提供产品相关证明资料）

2.2.4阳极旋转频率≥50Hz

2.2.5可通过皮尺测量床旁拍照的距离

2.3机械装置

★2.3.1 机体移动方式电动助力

★2.3.2 X射线管组件绕垂直轴旋转角≥-315°～+315°

2.3.3 X射线管组件绕水平轴旋转角≥-180°～+180°

★2.3.4 球管焦点离地面最大距离≥2000mm

2.3.5球管焦点离地面最小距离≤700mm

2.3.6水平臂伸缩行程≥500mm

2.3.7具备有线曝光手闸开关

2.3.8具备机身微动调节功能

2.3.9具备防碰撞感应器和紧急制动装置

★2.3.10最大爬坡角度≥13°

2.3.11机身最大宽度≤550mm（须提供产品相关证明资料）

★2.3.12机身重量≤350kg

★2.3.13设备整机通行最小长度≤1250mm

★2.3.14球管处于停泊位时机身高度≤1300mm

2.4机体内部蓄电池系统

2.4.1蓄电池类型：锂电池

2.4.2单次充满电最大续航≥80km

★2.4.3单次充满电可支持最大曝光拍摄次数≥800次

2.5无线移动平板探测器

2.5.1探测器尺寸≥14×17英寸

2.5.2探测器材料：非晶体硅或碘化铯

★2.5.3无线平板像素尺寸≤125um

2.5.4 A/D转换率≥16bits

2.5.5采集距阵≥2800×3400

2.5.6平板重量（含电池）≤3.5kg

2.5.8探测器厚度≤16mm

★2.5.9表面最大承重≥300kg

2.5.10数据传输方式：无线

2.5.11具备遥控曝光
2.6图像处理系统

2.6.1主机工作站操作台内存≥8GB

2.6.2主机工作站操作台硬盘≥500GB

2.6.3具备无线、有线双模式数据传输

2.6.4触摸操作屏尺寸≥19英寸

2.6.5显示器分辨率≥1280x1024

2.6.6支持与RIS和HIS系统的集成

2.6.7支持自定义患者列表显示

2.6.8按照器官进行摄影检查

2.6.9最大可储存图像数量≥10000张

2.6.10图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.6.11支持DICOM3.0

七、设备名称：心电图机

1.标准12导联心电信号同步采集

2.输入阻抗：≥100MΩ、A/D转换：≥24bit

★3.采样率：≥64kHz 

★4.耐极化电压：≥±960mV，时间常数：≥5s

★5.共模抑制比：≥140dB

6.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波等功能

7.增益：2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选

8.走速：5mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选

9.≥7英寸彩色液晶屏

10.内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

11.设备内置存储器可支持≥800例病例储存，并支持扩展存储空间

12.手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

13.具有导联信号质量检测功能

14.支持数据采集及冻结功能

15.具有病历管理功能

16.可以与心电网络及信息化平台相连

17.交直流两用，自动转换，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时

