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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.所有标★条款均须满足招标文件要求，否则投标无效；非★条款2 条及以上未满足的，投标无效。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的40%（0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的  / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式（采购人自拟）：按采购人要求分批供货，每批货物验收合格后一次性付清该批货款（扣除预付款（中标人须办理见索即付担保））。 
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	安装在采购人指定的位置

	3
	供货及安装期限
	合同签订之日起至90日历天内完成供货、安装及调试。

	4
	免费质保期
	2年（质保期从产品验收合格之日起计算），质保期过后提供终身维修维护服务，并长期为采购方提供备件采购和供应服务。

	5
	本项目采购标的所属行业
	工业
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[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）第一包主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	验光仪顶焦度标准器（客观式）

	（一）、仪器用途：
用于检定或校准客观式验光仪。
（二）性能与技术参数要求：
2.1组成：客观式模拟眼、柱镜标准器和瞳距标准器三部分组成。
其中：
★（1）客观式模拟眼：由0，±2.5m-1，±5 m-1，±10 m-1，±15 m-1，±20 m-1一套共11个客观式模拟眼和一个客观式模拟眼支架组成，只用于检定客观式验光机的球镜度。
★（2）柱镜标准器：由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。柱镜度标称值为-3 m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光机的柱镜度和轴位。
★（3）瞳距标准器：由三个标称值为55mm，65mm和75mm的标准套筒组成，标准套筒内可安装0 m-1客观模拟眼，用于检定客观式验光机的瞳距示值误差。
2.2计量性能要求：
（1）球镜度的扩展不确定度为：（0.07～0.10） m-1 (k＝3)。
（2）柱镜度的扩展不确定度为：0.08 m-1 (k＝3)。
★（3）轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°。
★（4）55mm，65mm，75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。
	1套
	工业
	否
	





第二包主要标的物

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	电脑量块比较仪
	核心技术参数
★1、测量范围：（0～100）mm。
2、满足3等量块传4等量块、4等量块传5等量块需求。
3、分辨率：≤0.01μm。
★4、示值误差不超过±（0.03μm+0.003ΔL）（ΔL为标准量块与被测量块长度差值，单位μm）。
5、配置：传感器、数显箱全五位实数显示、量块仪支架、主工作台、通讯电缆、透明隔热板、拨叉、测帽、工具、量块拖框等必要配件。
软件系统功能要求
1、量块专用检定软件，中文可视化界面。数据通过数显箱从传感器采集到计算机，计算机内预先储存标准量块数据，能自动把采样的数据与标准量块数据相加。
2、支持比较法测量，以标准量块为参考，自动计算被检量块长度偏差、变动量，符合JJG146-2011要求。
3、自动提示操作步骤，自动保存检定原始数据、测量记录、环境参数，支持按量块编号、规格、检定日期、批次查询追溯，数据库可备份还原。
4、内置原始记录模板（能够编辑修改），支持预览、自定义打印。
5、支持规程规范版本更新、软件功能免费升级。
6、计算机配置≥4G内存，≥500G固态硬盘，正版中文Windows 操作系统。
整机标配清单
1、电脑量块比较仪主机 1台。
2、量块专用检定软件 1套。
3、大小量块夹具1套（含量块专用清洁工具、防尘罩、放置支架）。
4、常用易损配件1套。
5、配套计算机、显示器、键盘鼠标、打印机 1套。
6、专用连接线、数据线、电源线 1套。
7、操作说明书、软件使用手册、出厂合格证 1套。
设备需满足JJG 146-2011《量块检定规程》，用于检定量块。
	1台
	工业
	是
	

	2
	钟罩式气体流量标准装置

	一、设备用途：开展膜式燃气表、超声波燃气表强制检定工作。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 577-2012《膜式燃气表检定规程》、JJG1190-2022《超声波燃气表》规程中对计量标准器具规定的技术要求，可以开展以上两类燃气表检定。
三、性能参数：
★3.1  整体装置准确度等级不低于0.2级，测量范围满足0-20L、0-100L。
配套设备中：
3.1.1微压计：1级或者准确度等级相当的其他压力计；
压力计：分辨力≤10Pa。
3.1.2精密压力表：分辨力≤200Pa.
3.1.3温度计：分度值≤0.2℃。
3.1.4气压表  MPE：±2.5hPa。
3.1.5湿度计  MPE：±10%RH。
3.1.6秒 表   分度值：0.01s。
3.2功能要求：
★3.2.1具备检测 G1.6、G2.5两种规格，流量范围：0.016m3/h～6m3/h的燃气表误差检测；
3.2.2具有自动检测燃气表压力损失能力；
3.2.3采样方式：采用自动对焦动态图像处理器对燃气表自动采样；
3.2.4夹表方式：气动夹表。
3.3其他要求
3.3.1设备软件系统与计算机连接，燃气表检测测试软件具备完善的控制、检测、数据保存，查询和打印等管理功能，实现燃气表检测信息化和自动化。
3.3.2同时系统具有自动控制钟罩升降、钟罩进出气、系统检漏、流量阀开关等功能。通过光电编码转换技术，自动计量钟罩体积，减少人工读数误差，提高系统准确度；采用动态图像处理器或光电采样器对燃气表自动采样，实现动态计量。
3.3.3计算机控制软件：整个系统在检测测试软件控制下实现全自动检测。
	1套
	工业
	否
	

	3
	光栅指示表检定仪

	核心技术参数
★1、测量范围：（0～100）mm。
2、分辨力：≤0.1μm。
★3、示值误差： 仪器需满足JJG 201-2018《指示类量具检定仪检定规程》。误差要求：任意10mm范围内误差≤3μm；任意50mm范围内误差≤6μm；100mm范围内误差≤9μm。
4、回程误差：≤0.5μm
5、图像采集无反光、无阴影。
6、支持全自动、半自动两种工作模式：能按最新国家检定规程要求全自动检定百分表、千分表、杠杆表、内径表和大量程百分表，以及各类表的数显表、英制表，光栅自动运行并定位，仪器自动读取被检表示值，实时显示误差表格和误差曲线；半自动模式可满足特殊非标表件检定需求。
软件系统功能要求
1、自动存储检定记录、设备参数，支持数据分类检索、条件查询，数据库可备份。
2、内置原始记录模板（能够编辑修改）。
3、自动识别表盘量程、分度值，自动匹配对应规程规范，系统自动生成对应检定、校准点位。
4、具有自动对零功能，检定前无需手动调整零位。
5、具有超差提示功能。
6、符合最新国家标准、计量检定规程、校准规范。
7、自动计算示值误差、回程误差、相邻误差等项目，自动判定结果。
8、支持规程规范版本更新、软件功能免费升级。（投标时提供书面承诺，格式自理。）
整机配套清单
1、全自动指示表检定仪（含光栅测量系统）1 台。
2、高清视觉采集系统 1 套。
3、百分表、千分表、杠杆表、内径表夹具 各1 套。
4、专业检定软件1 套。
5、仪器箱 1件。
6、计算机、显示器、键鼠、打印机 各1 台。
7、专用连接线、数据线、电源线 1套。
8、全套技术资料（含设备说明书、操作手册、软件使用指南） 1 套。
9、设备需满足JJG 34-2022《指示表检定规程》、JJG 35-2006《杠杆表检定规程》、JJF 1102-2003《内径表校准规范》相应标准器技术要求。
	1 台
	工业
	是
	

	4
	多功能标准源采购需求

	一、设备和技术指标：
技术参数：
★1.直流电压：0V～±1000V；直流电流：0A～20A；交流电压：1mV～1000V（10Hz～500kHz）；交流电流：10μA～20A（10Hz～30kHz）；电阻：0Ω～1100MΩ
★2.直流电压：±（11×10-6×读数+0.6×10-6×量程）；直流电流：±（100×10-6×读数+7.6×10-6×量程）；交流电压：±（150×10-6 ×读数+18×10-6×量程）；交流电流：±（400×10-6×读数+61×10-6×量程）；电阻：±（28×10-6×读数+1.8×10-6×量程）
满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》建标要求。
	1套
	工业
	否
	

	5
	温湿度试验设备自动检定系统
	一、设备用途：用于测量环境温度、湿度，对试验设备多点温湿度及电信号参数进行自动巡检、实时监测、数据存储，满足环境温湿度的计量检定校准工作。
二、主要功能：满足JJF1101-2019《环境试验设备温湿度参数校准规范》中规定的计量性能要求，集成温度、湿度、电阻、电压信号采集功能，配备多通道独立采样通道。
三、性能参数：
具备24位采样通道，支持电压、电阻、温度、湿度等数据格式显示、存储和输出。支持四线制Pt100、K、J、E、N、R、S、B、T型热电偶。
温度测量范围：（-80～1300）℃；
湿度测量范围：（1～100）%RH；
温度分辨率：≤0.01℃；
湿度分辨率：≤0.1%RH；
★温度测量最大允许误差：±（0.15℃+0.002|t|）；湿度测量最大允许误差：±2.0%RH；
★至少配备温度传感器16个，湿度传感器6个。
具有完整计算温度偏差、波动度、均匀度；湿度偏差、波动度、均匀度，连续长时间巡检记录存储，可导出符合JJF1101格式的校准记录等功能。
	1套
	工业
	否
	

	6
	现场全自动压力校验仪
	一、设备用途：用于一般压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器、数字压力计的计量检定工作。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 882-2019《压力变送器》、JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG875-2019《数字压力计》和JJG544-2011《压力控制器》中规定的计量性能要求，并能检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
★1、现场全自动压力校验仪适用于现场压力类仪表的检定工作，应内置全自动压力源，控制稳定性：≤ 0.003%FS ；内置气液分离过滤器，整机应具备压力泄露测试功能，设备应方便携带外出；
2、触摸屏，具备防误触功能， 4至6位显示，可按需自定义；
3、标配1个M20×1.5快接头工位，另配2~4工位工作台；
4、模块化设计，电源、压力源、传感器均可快速拆装，方便充电、更换相关模块等维护工作；
5、具备存储空间，数据实时存储，可以存储检校数据、屏幕截图、测试任务等信息，任务自动运行、误差自动分析、原始记录自动生成并可导出；
6、可支持WiFi、LAN、USB、蓝牙(BLE)等其中一种或多种通信方式，可实现远程监控，监测数值，并支持通过OTA方式升级设备固件；
7、电池支持拆卸更换且电池外部可独立充电，电池供电情况下典型工作时间不小于12小时；
8、在单次检定流程中，可同时采集多支仪表数据，生成符合国家规程的各种检定证书、检定记录、检定报表，并带有数据库管理功能。
9、参数要求
★造压范围：（-0.09～7）MPa；内置自动压力源；
控制稳定性（30s）：≤0.003%FS；
具备mA、mV、V测量功能；
电流测量：（-30～30）mA；
电压测量：（-30～30）V；电测准确度：±（0.01%RD+0.003%FS）；
准确度等级：0.02级；
控制响应时间：≤10s；
目标压力稳定持续时间：＞5min。
工作介质：空气。
	1套
	工业
	否
	

	7
	生命体征模拟仪
	一、设备用途：用于多参数监护仪的计量检定，能覆盖心电、无创血压和脉搏血氧饱和度三大类参数的检定。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 1163-2019《多参数监护仪》中对计量标准器具规定的技术要求（包含心电、无创血压、脉搏血氧饱和度三类参数），同时需符合JJF 1470-2014《多参数生理模拟仪校准规范》、JJF 1626-2017《血压模拟器校准规范》及JJF 1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》中规定的相应计量性能要求，并能根据JJG 1163-2019《多参数监护仪》检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
★3.1心电功能参数：
3.1.1方波信号发生器：频率：范围（0.2～2.5）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。
3.1.2正弦波信号发生器：频率：范围（0.1～100）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。
3.1.3模拟窦性心律信号发生器：心率：范围（30～300）次/min，最大允许误差±（示值的1%+1）次/min；电压（峰峰值）：一般包括0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV。
3.1.4具有自定义参考波形信号功能,可根据用户需求自行设置心电信号、方波信号,正弦波信号和心率等参数。
★3.2无创血压功能参数：
3.2.1压力范围（0～40）kPa或（0～300）mmHg；压力示值最大允许误差±0.1 kPa（±0.8 mmHg）。
3.2.2模拟血压范围：成人模式：收缩压（50～255）mmHg或（6.7～34.0）kPa， 舒张压（30～195）mmHg或（4.0～26.0）kPa；新生儿模式：收缩压（30～120）mmHg或（4.0～16.0）kPa，舒张压（10～100）mmHg或（1.3～13.3）kPa。
3.2.3血压示值重复性：≤0.13 kPa（1 mmHg）。
3.2.4脉率误差：（30～200）次/min范围内，最大允许误差±（1%读数+1）次/min。
3.2.5气密性：不大于0.3 kPa/min（2 mmHg/min）。
3.2.6配备圆柱体1个，直径为（70～102）mm；配备医用橡胶管及管路接头若干；具有自定义模拟血压功能,可根据用户需求自行设置收缩压,舒张压和脉率等参数。
★3.3脉搏血氧饱和度功能参数：
3.3.1脉搏血氧饱和度：范围 35%～100%，重复性：≤1%；最大允许误差±3%（35%～74%范围内）和±2%（75%～100%范围内）。
3.3.2脉率： 范围（30～250）次/min，最大允许误差：±（示值的1%+1）次/min。
3.3.3配备血氧探头模拟手指一个，具有若干种最常用的R值曲线如BCI、 Nellcor、Masimo等等；具有接收红光和红外光强指示功能；具有自定义脉搏血氧饱和度和脉率功能，可根据用户需求自行设置脉搏血氧饱和度和脉率等参数。
3.4其他功能：可根据规程的检定方法和检定项目顺序编制自动检定程序及分项检定程序，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，可手动快速切换检定项目。
	1套
	工业
	否
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	电子天平
	一、设备和技术指标：
1.技术参数
★（1）测量范围：最大称量220g；
★（2）实际分度值 d：0.1mg（0.0001g）；
（3）检定分度值 e：1mg；
（4）准确度等级：Ⅰ 级（特种准确度级）；
（5）天平性能满足JJG 1036-2022 电子天平检定规程相关要求，并附省级法定机构检定证书验证；
（6）去皮、清零、单位转换、计数、密度、统计、中文液晶显示。
2.配置要求
（1）标配三开门玻璃防风罩，可拆卸、易清洁，防气流干扰；
（2）校准：支持外部校准和内校（内置砝码自动校准，记录可追溯）；
（3）采用高精度传感器，抗冲击、抗过载；
（4）具备过载保护、静电防护、温漂自动补偿等功能；
（5）使用说明书一份；
（6）出厂合格证一份；
（7）三包证书一份。
注：所列技术参数配置为采购人拟采购需求非指定产品，供应商可自行选择或提供质量、档次、配置参数更高或优于采购参数的其它产品以供采购方选择。
满足JJG 1036-2022 电子天平检定规程。
	1套
	工业
	否
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	出租汽车计价器检定装置
	设备和技术指标：
（一）出租车计价器整车检定装置	
1.技术参数
★1.测量范围：主滚轮周长：1m；计数器计数范围：0～9999；主滚轮速度：60km/h；
最大允许误差：主滚轮周长MPE：±0.2%；计数器计数MPE：±(读数×0.1%+1r),主滚轮速度MPE：±3km/h。
2.	可实现车牌号自动识别和拍照功能。
3.可以实现燃油车和新能源车车牌号的识别和录入。
满足JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程。
出租车计价器检定装置配套设备
1、检定装置机械总成1套（不低于15kW电机，加宽加重型设备）。
2、配电控制管理系统1套（不低于15kW变频器，加宽加重型设备）。
3、多串口工业电脑1套（不低于8G内存）。
4、车牌号自动识别系统1套（不低于视频流触发400万像素）。
5、LED大屏幕显示屏1台。
6、激光专用打印机1台。
7、手持操作键盘4把。
8、检定管理系统1套。
9、合格证1张。
10、说明书1套。
11、电子秒表1个（MPE:±0.1s/h）。
12、直流电压表1个。
13、轮胎压力表1个（测量范围：(0～1.6)MPa  准确度等级：2.5级）。
14、可调直流稳压电源1台。
15、钢卷尺1卷（测量范围：20米；准确度等级：Ⅱ级）。
16、辅助工具1套。
	1套
	工业
	否
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	转速标准装置（出租车计价器本机检定装置）

	技术参数
★1：转速：（50～3000）r/min；最大允许误差：±0.1%。
★2.计数：测量范围：(0.0～99999.9)r；最大允许误差：±[(读数×0.1%)+0.1r]。
3、计时：测量范围：0～24h；最大允许误差：±0.10s/h。
满足JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程。
	1套
	工业
	否
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	智能数字压力校验仪

	一、设备用途：用于一般压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器、数字压力计的计量检定工作。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 882-2019《压力变送器》、JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG875-2019《数字压力计》和JJG544-2011《压力控制器》中规定的计量性能要求，并能检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
1.智能数字压力校验仪为台式机，人体工程学设计，适合放在实验桌上使用，不占用单独的空间。
★2.具备稳定可靠的调压控压技术，采用气体压力源自动精确造压（升压和降压）到检定点，控制稳定性：≤ 0.003%FS 。
3.系统接口应具有快速插拔接头装置，标配不低于6工位检定台，实现批量检定压力仪表。
4.在单次检定流程中，可同时采集多支仪表数据，生成符合国家规程的各种检定证书、检定记录、检定报表，并带有数据库管理功能。
5.通过检定软件可采集、处理数据、判定检定结果、打印检定报告。软件的检定过程、数据计算过程、原始记录格式均应符合国家检定规程。
6.可按器具类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录。
7.校验仪具备Pa、kPa、MPa、bar、mbar等法定压力计量单位供用户选择。
8.检定软件应提供数据交互接口，可接收e-cqs平台下发数据并支持检定结果回传，具备数据交互功能。
9.性能参数
造压范围：（-0.1～7）MPa；
电流测量：（-30～30）mA；
电压测量：（-30～30）V；
电测准确度：±（0.01%RD+0.003%FS）；
★准确度等级：0.02级；
控制响应时间：≤10s；
目标压力稳定持续时间：＞5min。
工作介质：空气。
具备压力泄露测试功能。
	1套
	工业
	否
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	无创血压模拟仪
	一、设备用途：用于无创自动测量血压计（包括无创血压监护仪、多参数监护仪（无创血压部分）、动态血压监护仪及电子血压计）的计量检定，同时能用于水银血压计和弹性式血压表的检定。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 692-2010《无创自动测量血压计》中对计量标准器具规定的技术要求，同时需符合JJF 1626-2017《血压模拟器校准规范》中规定的相应计量性能要求，并能根据JJG 692-2010《无创自动测量血压计》检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
★3.1压力范围至少满足（0～40）kPa或（0～300）mmHg；压力示值最大允许误差±0.1 kPa（±0.75 mmHg）。
3.2模拟血压范围：成人模式：收缩压（50～255）mmHg或（6.7～34.0）kPa， 舒张压（30～195）mmHg或（4.0～26.0）kPa；新生儿模式：收缩压（30～120）mmHg或（4.0～16.0）kPa，舒张压（10～100）mmHg或（1.3～13.3）kPa。
★3.3血压示值重复性：≤0.13 kPa（1 mmHg）.
3.4脉率误差：（30～200）次/min范围内，最大允许误差±（1%读数+1）次/min。
3.5气密性：不大于0.3 kPa/min（2 mmHg/min）。
3.6具有自定义模拟血压功能,可根据用户需求自行设置收缩压,舒张压和脉率等参数。可根据规程的检定方法和检定项目顺序编制自动检定程序及分项检定程序，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，可手动快速切换检定项目。
3.4其他要求：配备容积为500mL和100mL硬质金属容器1套，最大允许误差为±5%；配备静态压力检定模式专用接头1套（包含静态压力测试模式开启钥匙1个，医用橡胶管若干，两通、三通、四通及大中小专用接头若干），适用于欧姆龙、鱼跃等市场上广泛使用的被检设备生产商，满足日常检定工作。
	1套
	工业
	否
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	万能工具显微镜
	详细技术参数
★1、测量范围：（200×100）mm。
★2、最大允许误差：±(1μm+1×10-5L)（其中L为被检刻度尺长度，单位为mm）。
3、分辨力：0.0002mm。
4、配置：瞄准显微镜、测角目镜、轮廓目镜、玻璃工作台、顶针架、V形架、分度台、分度头、定位器、测高装置等必要配件。
功能要求
1、主显微镜配有多种目镜和物镜。
2、标配多组专用检定物镜，1×、3×、5×。
3、配备透、反射照明，测量器具轮廓和表面尺寸。
4、精准测量刻线宽度，覆盖指示表、杠杆表、公法线千分尺、深度千分尺等器具全部规格刻线尺寸。
配置清单
1、万能工具显微镜主机（含 X/Y 光栅系统）1 台
2、专用连接线、数据线、电源线 1套
3、全套技术资料（含设备说明书、操作手册） 1 套
4、仪器柜 1台
设备需满足JJG 34-2022《指示表》、JJG 35-2006《杠杆表》、JJG 82-2010《公法线千分尺》、JJG 24-2016《深度千分尺》相应标准器技术要求。
	1 台
	工业
	否
	



注标★为实质性指标，投标人须在投标文件中提供对应检测报告或产品说明书或技术白皮书或产品彩页等证明材料予以证明，任一指标不满足或无佐证材料，投标无效（招标文件另有约定的除外）。
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1.设备安装调试完毕后经省级以上法定计量技术机构（含省级）检定或校准，并出具有效溯源证书后方可验收。
2.交货后供应商须派技术人员指导用户至少1次的现场实际操作，以验证设备的性能。
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5.供货时所有货物（包括零部件）须为未使用过的全新产品，并完全符合国家质量 标准，提供产品出厂的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。 
6.必须建立健全的质量管理体系，对设备、实施安装、调试等各个环节进行严格控制，确保项目质量达标。
7.项目实施过程中必须遵守安全生产规定，采取必要的安全措施，确保人员安全。成交供应商若实施过程中发生任何安全事故，由成交供应商承担全部责任。
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