六安市人民医院血液透析机招标技术参数及要求

数量：15台；预算：195万

技术参数及要求：

一、功能与配置

*1.治疗模式：设备支持碳酸氢盐/醋酸盐血液透析、单纯超滤和序贯透析等多种治疗模式，不同治疗模式间可切换。

2.配备≥10英寸高分辨率彩色液晶触摸显视屏，全中文操作界面，机器软件有维修和故障诊断功能，出现报警时，中文提示报警原因及排除方式。

*3.主界面连续显示所有治疗参数，包括动脉压、静脉压、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

4.机器需实现完全分离的水电设计，具有漏血探测功能和空气探测功能，保证机器运行的安全性和稳定性。

5.具备自动开、关机功能，闹铃提醒功能、具备 HELP 菜单，帮助和引导或提示操作人员使用各种设备功能。

6.具有完备的自检功能，包括监测系统、密闭循环系统、报警系统等；具有故障自我诊断功能。

*7.具有自动预冲功能，可根据治疗需要设置预冲量和预冲速度。

8.设备适用于各种规格透析液配方，透析液浓度可个性化调节，并标配碳酸氢盐干粉支架。

*9.血路管开放，兼容所有型号血液透析耗材。

10.标配透析液过滤器支架及透析液过滤器，提供透析液过滤器注册证，每支透析液过滤器可使用150人次或者≥750小时。

*11.具有连续精准的超滤控制系统以保证超滤的准确性:可采用密闭式容量平衡腔超滤控制系统(单个平衡腔容量≤50ml)或复式泵+超滤泵超滤控制系统。

12.具备大剂量补液功能，自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

13肝素泵具有自动注入和追加功能。

14.具备全自动化学消毒及热消毒功能，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键完成，消毒时间≤40分钟；消毒温度≥85℃。

15.标准配置在线血压计组件，可联机测量患者血压、脉搏等数据，并在设备界面直接查看。

*16.标配在线血容计组件，无需额外耗材，在线监测患者血容量变化情况。

*17.标配在线清除率监测组件，无创实时监测计算尿素清除率Kt/V，可适时评估透析充分性。

*18.标配在线血温监测组件，无需额外耗材，在线监测患者血温变化。

19.个性化透析：具有多种个性化透析方案，可单独使用或合并使用；每种程序提供图形化示意图，方便用户直观选择。

*20.具有治疗记录及消毒记录存储追溯功能，方便查询和科室进行质控管理。

21.配备后备电池：停电时自动报警并跳转后备电源供电，确保血泵、肝素泵及所有体外循环监测功能正常运转至少15min，且数据不丢失。

22.具有一键检修功能，在操作界面直接查询，免拆机无需进入工程界面，便于血透室日常设备维护管理。

23.配备中央供液连接系统，可使用集中供透析液A、B液。

24.设备具有网络接口模块和读卡器组件，可用于数据传输。

25.设备性能稳定，最低设计使用年限≥10年，经久耐用。

二、技术参数与性能指标

1、 体外循环通路

（1）血泵流量：0/50～600 ml/min，血流量调节梯度10ml/min，精度±10%。

（2）动脉压监测范围：-300mmHg～+500mmHg，精度±10mmHg。

（3）静脉压监测范围：-200mmHg～+500mmHg，精度±10mmHg。

（4）跨膜压监测范围：-100mmHg～+500mmHg，精度±20mmHg。

（5）肝素泵流量范围：0～9.9ml/h，适用20/30ml多种规格注射器。

2 透析液环路及超滤系统

（1）进水压范围：1bar～3bar；进水温度范围 ：5℃～30℃。

（2）透析液流量范围：0/300 ～700ml/min，连续1ml可调；透析液温度范围：34～40℃,精度±0.5℃。

（3）透析液浓度范围：12.8ms/cm～15.3ms/cm，精度±0.1mS/cm。

（4）超滤系统：超滤率范围 0.1～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制。

三、售后服务要求：

原厂免费质保不少于5年，服务厂家具有免费技术支持电话，接到报修后24小时赶到现场维修。