- 2026年内镜中心医用内窥镜图像处理器技术参数

- 一、医用内窥镜图像处理器：

- ★1、主机光源采用一体机设计

- 2.支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；

- ★3.视频信号采用多路激光传输，信号无损传输，抗干扰；

- ★4.机身操作面板采用7英寸液晶触控屏，操作界面功能按键可自定义设置；

- 5.具有触控屏防误触锁屏开关；

- 6.拥有白平衡记忆功能；

- 7.显色指数＞90；

- 8.拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -9至+9级可调；

- ★9.具有图像放大功能，最大可放大至4倍，0.2倍逐级放大可调，15级可调；

- ★10.具有构造强调功能，0-9 级调节；

- ★11.具有轮廓增强功能，0-9 级调节；

- 12.对比度增强低、中、高三档可调；

- 13.具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；

- 14.具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；

- ★15.具有内置的图像保存和高清视频录制功能，存储容量1TB(非外接设备即可实现该功能)，支持图像查看、视频回放；

- ★16.主机具有USB2.0和USB3.0接口≥5个(非外接设备即可实现该功能)，可导出高清视频、病例图像；

- 17.具有DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；

- ★18.具有一触式启动功能，连接镜体后，自动启动气泵和照明，简化操作流程，提高工作效率；

- 19.具有画中画同屏显示功能；

- 20.具有以太网接口，支持WIFI无线传输、DICOM数据传输；

- ★21.采用五路LED智能多光谱光源；

- 22.可实现≥3种特殊光电子染色成像模式，多种光谱成像覆盖从筛查、诊断到治疗；

- 23.具有双色光谱成像模式，使用紫光和绿光，凸显浅表血管、微结构的变化，提高血管与周围组织的对比;

- 24.具有纹理与色彩增强模式，对纹理、色彩和亮度进行增强算法，提升微小细节的辨识度；

- 25.具有炫彩光谱成像模式，使用蓝紫光，凸显细微的颜色差异，以此提升病灶的辨识度；

- 26.光源灯泡平均连续使用寿命：≥20000小时；

- 27.具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-19级；

- 28.具有透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，可通过透照模式进行镜体位置定位；

- 29.支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥20个；

- 30.主机具有水瓶吹干功能；

- 31.主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示。

- 32.可兼容同品牌的电子胃肠镜、光学放大胃肠镜、支气管镜、电子鼻咽喉镜等

32通道神经监护系统参数配置

一、硬件技术参数：

1 放大器：

  - 通道数：≥32通道。

★1.2每个放大器配备32个输入插孔与2个专业地线接口，支持直接连接电极使用，也可通过延长头盒扩展使用。（提供实物照片）

1.3 灵敏度：0.1μV/Div～100mV/Div （≥10档可调）（提供食品药品监督局出具的检验报告）

1.4 共模抑制比：＞100dB

1.5 A/D转换：≥24位

★1.6采样频率：≥25kHz

1.7高切滤波（单位：Hz）：30、50、70、100、150、200、250、300、500、750、1000、1500、2000、2500、3000、5000、10000。

1.8低切滤波（单位：Hz）：0.5、1、1.5、3、5、10、30、50、70、100。

2 电刺激器

2.1 独立、专用的电刺激，可与经颅电刺激器同时同步使用

2.3 具备高电流输出通道，每个高电流输出范围为0～100mA

2.4 具备低电流输出通道，输出范围为0～5mA

2.5刺激脉宽：可选择50µs、100µs、200µs、300µs、500µs、1000µs。

2.6 电流反馈：可显示给定的刺激值和实际生效值，以及换算的刺激电流/电压值。

★2.7 电刺激器限制功能：软件可反馈的最大输出电压400V，达到400V后再增加设置电流值时不再增加反馈的输出电流值。（提供食品药品监督局出具的检验报告）

3 经颅电刺激器

★3.1 独立、专用的经颅电刺激器，可与电刺激器同时同步使用

3.2 具备4个输出通道

3.5 刺激电压输出范围：0～1000V可调

4 视觉刺激器

4.1 刺激频率：0.5次/秒～15次/秒，多档可调。

4.2 刺激模式：左侧，右侧，双侧。

5 听觉刺激器

5.1 刺激声强：-10dB（nHL）～100dB（nHL）范围内分档可调，调节步长应为 1dB。

- 功能要求：

1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位等

2、脑电测试功能：可同步显示原始脑电图、CSA、DSA等定量脑电图；可实现回放、同步回放、基线设置、高亮标记、事件标记等操作。

3、听觉诱发电位：可设置左侧、右侧、双侧刺激；可实时自由切换平均叠加、实时、瀑布堆栈、标记数据表、标记数据图、噪音分析显示模式，并对窗口进行设置。

★4、肌电图：可全程或任意时间段EMG原始数据保存，数据回放可选按步长或按事件回放，最小步长可至0.1秒，最大步长可达999秒。（需提供软件截图证明）

★5、大脑皮层刺激功能：具备Mapping模式，可选刺激间期1S到30S，刺激频率可达50Hz/60Hz，可设置双相脉冲，电刺激时可设置声音反馈提示，用于脑功能区定位。（提供食品药品监督局出具的检验报告及软件截图）

6、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经

7、 MEP安全性提示：具备MEP模式锁定可对MEP刺激键进行锁定，避免误操作引起的误刺激。

8、肌松测试：一键建立肌松测试模版，可同步显示原始波形、直方图、数据表。具备直方图显示模式，可直观的显示百分比数值。

★9、干扰源频率分析功能：可分析当前环境下的固定频率干扰，并给出建议刺激频率，指导临床做出调整，得到更准确的监测数据。（需提供食品药品监督局出具的检验报告及软件截图证明）

★10、软件操作语言显示：软件操作设置中可选择中文、英文、德文操作界面，非外挂不稳定版。（需提供软件截图证明）

★11、 软件操作具备多种快捷键模式：包括对声音、通道、时间轴导航、刺激、窗口和界面等的操作（需提供软件快捷键模式指引截图）

★12、使用年限：≥10年（需提供产品铭牌证明）

三、配置要求：

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 |  |  |
| 1 | 一体机工作站；主机主频≥2.4GHz,内存≥16G,硬盘≥500G,网卡≥10Mbps，Windows10专业版或以上操作系统。 | 1套 |
| 2 | 鼠标键盘套装 | 1套 |
| 3 | 基本单元及其连接线 | 1套 |
| 4 | 放大器及其连接线 | 2套 |
| 5 | 放大器延长盒 | 4个 |
| 6 | 电刺激器及其连接线 | 1套 |
| 7 | 经颅电刺激器及其连接线 | 1套 |
| 8 | 听觉刺激器 | 1个 |
| 9 | 视觉刺激器 | 1个 |
| 10 | 隔离电源及其电源线 | 1套 |
| 11 | 电源适配器 | 1个 |
| 12 | 打印机 | 1台 |
| 13 | 仪器车 | 1台 |
| 软件配置 |  |  |
| 14 | 肌电图软件 | 1套 |
| 15 | 体感诱发电位软件 | 1套 |
| 16 | 运动诱发电位软件 | 1套 |
| 17 | 视觉诱发电位软件 | 1套 |
| 18 | 听觉诱发电位软件 | 1套 |
| 19 | 脑电图软件 | 1套 |
| 20 | 肌松监测软件 | 1套 |
| 21 | 噪声分析软件 | 1套 |
| 22 | 大脑皮层刺激软件 | 1套 |

电子支气管镜技术参数

- 图像处理装置

- 1、内窥镜图像处理器与冷光源分体式设计或一体式设计；

★2、图像输出：支持输出≥3840×2160分辨率图像；

- 具有DVI、SDI、VIDEO 信号输出方式；

- 4、测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光

★5、特殊光染色成像功能：具有特殊光染色成像功能，染色模式≥3种；

6、具有结构强化和轮廓强化模式，凸显内镜下图像的结构形态和边缘及轮廓;

7、具有纹理色彩增强功能，可凸显强调内镜下图像的纹理、结构、轮廓、色彩;

8、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，增强血管显示;

9、具有色彩调节功能，可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，调节级数≥±15级；

10、具有电子放大功能，最大放大倍数≥4倍，≥6档可调；

11、具有白平衡功能、自动增益控制功能和降噪功能;

12、具有图像预冻结、图像冻结、回放及录像功能；

13、内置≥1T存储功能，并可通过USB外接拓展实时存储视频、图片，端口≥3个；

★14、可兼容插入部外径≤3.9mm，钳道孔径≥2.2mm支气管镜，可支持科室开展径向超声诊疗工作；

★15、可兼容头端部外径≤3.0mm，钳道孔径≥1.2mm支气管镜，可支持科室开展肺外周诊疗工作；

★16、所有呼吸内镜具有弯角锁紧功能、插入部左右旋转功能及一体式全防水设计（无需防水密封帽）；

★17、主机注册使用年限≥10年，所有内镜注册使用年限≥7年；

二、内窥镜冷光源

★1、光源：≥5路LED光源；

★2、照明模式：≥4种照明模式，白光照明和≥3种特殊光染色照明；

3、灯泡平均寿命≥20000小时；

4、具备显示光源寿命信息功能；

- 三、电子支气管镜（检查镜）

1、工作长度：≥600mm；

2、景深：2-100mm；

3、视场角：≥120º；

4、弯曲角度：上≥210º、下≥130º；

★5、头端部外径：≤4.9mm；

6、主软管外径：≤4.9mm；

★7、钳道孔径：≥2.2mm；

四、电子支气管镜（治疗镜）

1、工作长度：≥600mm；

2、景深：2-100mm；

3、视场角：≥120º；

4、弯曲角度：上≥180º、下≥130º；

5、头端部外径：≤5.9mm；

6、钳道孔径：≥2.8mm；

五、医用液晶监视器

- 1、显示器尺寸：≥27寸4K液晶显示器；

- 2、分辨率：支持≥3840×2160像素图像显示；

六、配备专用内窥镜台车

七、整机原厂质保年限≥5 年