六安市人民医院全身机高档多普勒彩超

产地：国产          数量：1      预算：150万

- 一、设备名称：全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪

- 二、数    量：一套

- 三、设备用途说明：

3.1全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、经食道心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经，弹性成像等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

★3.2 所投设备具备有效的准字号三类医疗器械注册证

- 四、主要技术规格及系统概述：

4.1 主机成像系统包括：

4.1.1 数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 4.1.2 具备≥21.5英寸LED高分辨率液晶显示器，显示比例为16:9, 采用IPS平板转换技术。

- ★4.1.3具备液晶触摸屏≥13.3 英寸液晶触摸屏（非外接）；触摸屏侧面具备≥2个于主机系统链接的USB 接口，方便存取病例

- 4.1.4设备使用500G 固态硬盘；

- 4.1.5常规探头接口≥5个，具备实时激活并可以互换通用。

- 4.1.6探头支持透镜纯晶或纯净波或冰晶材料，实现更高效的性能和更强的信号带宽。

- 4.1.7设备支持USB 接口≥6个

- 4.1.8线密度≥512

4.1.9主机支持一体式耦合剂加热器，温度三档可调。支持自主开关键开关。

4.1.10数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元；

4.1.11数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW)；

4.1.12高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）；

4.1.13彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图；

4.1.14能量多普勒帧率≥326fps

4.1.15多普勒成像支持高脉冲重复频率，最高可达52000Hz。

4.1.16频谱多普勒取样门0.5-20mm。

4.1.17彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图；

4.1.18支持高血流灵敏模式，可将低滤波设置与较低的脉冲重复频率结合，可实现常规低速血流的最高灵敏度。

4.1.19实时二同步/三同步能力；

4.1.20全数字化多波束形成器；

4.1.21宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调, 并可在屏幕上显示具体数值；

4.1.22动态组织对比增强技术，降低噪声，减少伪像，三档分级可调；灰阶图谱≥9个，彩色图谱≥16个

4.1.23动态组织对比增强技术与其他高级成像模式兼容，包括高级空间复合成像、组织谐波成像和智能图像技术等。

4.1.24具备真实高级空间复合成像技术;

4.1.25实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒；

4.1.26自定义组织成像功能，支持自定义声速优化二维图像显示效果。

4.1.27具备高清放大技术：高清放大感兴趣区域，无细节丢失；放大倍率可达10倍。

★4.1.28血管增加技术：使用能量多普勒流动信息来降低宏观和微血管结构内的噪声，提供更清晰的血管壁结构，改进组织边界检测，并在不影响的情况下提高组织对比度分辨率和空间分辨率，血管增强技术具备7级可调。

4.1.29自动寻边测量技术：根据感兴趣范围自动描记病灶边界，并智能自动计算周长、直径、面积等数值。

4.1.30内置一体化超声工作站；

4.1.31内置DICOM3.0标准输出协议；

★4.1.32具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术

4.1.33彩色血流支持人工智能渲染，根据复杂边界及血流层次或方向的不同，调节彩色图谱，优化彩色模式下组织边界显示，可做到兼顾血流动力学与二维组织边界的观察，分级可调，≥4级。

4.1.34组织多普勒成像，采用多变量运动识别技术标识心肌、瓣膜等部位的多普勒频移信息，在多种成像模式中显示组织的速度、加速度等频移信号。

4.1.35标配肺部超声预设，支持凸阵、相控阵和线阵探头，帮助识别肺部超声伪像，判断患者肺部病变情况。

★4.1.36超宽视野成像技术：扫描长度可达240cm，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，图像支持180°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示；适用于全部线阵及凸阵探头

★4.1.37应变式弹性成像技术：具备具体数字（QF质量因子）来显示应变弹性成像的图像质量，提高弹性成像的准确性。

4.2测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.2.1一般测量, 距离、面积、周长等

4.2.2妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕妇龄及生长曲线、羊水指数等；

4.2.3心脏功能测量；

4.2.4二维灰阶模式下360°心功能测量：在二维灰阶模式下取样线可以进行360°调整，无需进入M模式下再进行处理，对心尖上翘患者的心功能测量更为精准。

4.2.5解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整，以适应心尖上翘患者的心功能正确测量；

4.2.6多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）；

4.2.7外周血管测量与分析；

★4.2.8髋关节发育评估测量：髋关节超声检查采用奥地利Graf教授提出的方法，所有测量结果以Graf图表的方式直观在主机上显示出来，快速对发育性髋关节异常做出诊断（附超声主机界面髋关节Graf图表证明）

4.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

4.3.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输;

4.3.2一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像；

4.3.3病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.3.4一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像；

4.4输入/输出信号

4.4.1输入方式：DICOM、USB2.0、USB3.0、RJ45、S-Vide、DVI、DVD等；

4.4.2输出方式：DICOM、DVI、RJ45、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI、DVD等；

五．系统技术参数及要求：

5.1系统通用功能

5.1.1支持21.5英寸LED高清显示器,显示器色阶≥1670万色, 显示器亮度 ≥170cd/m²；

5.1.2具备液晶触摸屏，屏幕≥13.3英寸（非外接），触摸屏分辨率≥ 1920×1080p；

5.1.3设备工作噪声≤33dB；

5.1.4设备使用500G 固态硬盘；

5.1.5常规探头接口≥5个，全部激活可互换通用。

5.1.6主机具备耦合剂加热装置：360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控，三档可调，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪;

5.1.7预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节;

5.1.8安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

★5.1.9可选配不间断内置电池，断电后也可以继续工作≥90分钟，电池剩余电量可在显示器上直观显示

5.2探头规格

★5.2.1标配4把探头，

凸阵探头：1.5-5.0 MHz

线阵探头：3.0–11.5 MHz

高频线阵探头：5.0-13.5 MHz

腔内探头：3.0-8.5 MHz，具备≥220°扫查角度

5.2.2扫描深度≥35cm；

5.2.3 B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD；

5.3二维显像主要参数

5.3.1显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示;

5.3.2二维图像成像频率变频数≥8个，所有频率均可视可调；

5.3.3增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节；

5.3.4高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频；

5.3.5支持全屏模式，允许用户更高图像大小三档可调；

5.3.6接收方式：独立接收和发射通道数，四倍多波束信号并行处理；

5.3.7接收超声信号系统动态范围≥329dB；

5.4彩色多普勒

5.4.1显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）;

5.4.2扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒；

5.4.3具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）;

5.4.4自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态;

5.4.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

5.4.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30°

5.5频谱多普勒

5.5.1显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)

5.5.2频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥3个;

5.5.3频谱多普勒取样容积范围：0.5mm---20.0mm多级可调;

5.5.4最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号);

★5.5.5零位移动≥13级；

5.6超声功率输出调节

5.6.1B/M、PWD、COLOR DOPPLER;

5.6.2输出功率选择分别分级可调;

5.7技术手册：中英文技术手册

六、售后服务

6.1投标人应对所提供的货物提供三年的免费维修服务

6.2开机率≥95%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

6.3投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供400全国免费电话。

6.5现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。

6.6设备使用年限≥10年